**Technická specifikace poptávaného zařízení**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení** | **Zadavatelem požadovaná min/max hodnota** | **Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE** | **Skutečná hodnota technického parametru** | **Dodavatel uvede odkaz na dokument, jímž tento parametr dokládá:**  **Název dokumentu, číslo stránky dokumentu** |
|  | | | | |
| **Myčky podložních mís (typ 1) – 5 ks** | | | | |
| **Účel použití:** Zařízení k čištění a termické dezinfekci podložních mís a močových lahví používaných ve zdravotnických zařízeních. | | | | |
| Mycí a dezinfekční automat pro podložní mísy a močové lahve s mikroprocesorovým řízením a termickou dezinfekcí |  |  |  |  |
| Přístroj samostatně stojící |  |  |  |  |
| Hygienické splnění předpisů dezinfekce podle EN ISO 15883 |  |  |  |  |
| Jednodveřový přístroj s předním plněním |  |  |  |  |
| Opláštění z polymeru nebo z nerezové oceli |  |  |  |  |
| Min. 2 programy (úsporný, normální) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob. | min. 2 programy |  |  |  |
| Min. 10 trysek v mycí komoře - kombinace pevných a rotačních trysek | Min. 10 trysek |  |  |  |
| Automatické uzamčení dveří během mycího programu. |  |  |  |  |
| Min. 1 ks senzoru pro 100% kontrolu dezinfekce |  |  |  |  |
| Nastavení množství směsi detergentu nebo automatické dávkování množství detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody | uvést způsob provedení |  |  |  |
| Celonerezová komora bez svárů a záhybů |  |  |  |  |
| Displej s informacemi o fázi cyklu, průběhu cyklu a výsledku dezinfekce se signalizací poruch v českém jazyce |  |  |  |  |
| Kapacita mytí min. 3 močové lahve nebo min. 1 močová lahev + min. 1 podložní mísa s poklicí. |  |  |  |  |
| Příslušné držáky jednotlivých nádob součástí dodávky |  |  |  |  |
| Možnost výměny držáků bez použití nářadí |  |  |  |  |
| Vlastní vyvíječ páry |  |  |  |  |
| Automatická dezinfekce celého systému vč. trysek. (ideálně po každém cyklu, nebo alespoň jedenkrát denně) |  |  |  |  |
| Ochlazení a sušení vložených nádob vzduchem filtrovaným přes HEPA filtr |  |  |  |  |
| Úroveň hluku max. 60 dB | max. 60 dB |  |  |  |
| Možnost softwarové úpravy časů jednotlivých mycích a dezinfekčních fází programů |  |  |  |  |
| Minimální požadovaná hodnota dezinfekce A0 60 | min. A0 60 |  |  |  |
| Spotřeba vody u základního mycího programu max. 20 l | max. 20 l |  |  |  |
| Spotřeba el. energie u základního mycího programu max. 0,18 kWh | max. 0,18 kWh |  |  |  |
| Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |  |
| Elektro připojení s parametry 230 V/50 Hz |  |  |  |  |
| Připojení do odpadu DN 110 (pro možnost oplachu podložních mís i s jejím obsahem) |  |  |  |  |
| Uveďte typ nabízené myčky |  | | | |
| Uveďte max. rozměry nabízené myčky |  | | | |
| **Požadované připojení na odpad (do podlahy nebo do zdi) je uvedeno v příloze č. 8 Seznam oddělení – po podpisu smlouvy bude nutné provést kontrolu na daných odděleních pro ujištění se, že je požadovaný způsob realizovatelný** | | | | |
| **Myčky podložních mís (typ 2) – 5 ks** | | | | |
| **Účel použití:** Zařízení k čištění a termické dezinfekci podložních mís a močových lahví používaných ve zdravotnických zařízeních. | | | | |
| Mycí a dezinfekční automat pro podložní mísy a močové lahve s mikroprocesorovým řízením a termickou dezinfekcí |  |  |  |  |
| Přístroj samostatně stojící |  |  |  |  |
| Hygienické splnění předpisů dezinfekce podle EN ISO 15883 |  |  |  |  |
| Jednodveřový přístroj s předním plněním |  |  |  |  |
| Opláštění z polymeru nebo z nerezové oceli |  |  |  |  |
| Min. 3 programy (úsporný, normální) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob. | min. 3 programy |  |  |  |
| Min. 10 trysek v mycí komoře - kombinace pevných a rotačních trysek | Min. 10 trysek |  |  |  |
| Automatické uzamčení dveří během mycího programu. |  |  |  |  |
| Min. 1 ks senzoru pro 100% kontrolu dezinfekce |  |  |  |  |
| 1 ks čerpadla pro dávkování oplachovacího prostředku a 1 ks čerpadla pro dávkování mycího prostředku |  |  |  |  |
| Nastavení množství směsi detergentu nebo automatické dávkování množství detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody | uvést způsob provedení |  |  |  |
| Celonerezová komora bez svárů a záhybů |  |  |  |  |
| Displej s informacemi o fázi cyklu, průběhu cyklu a výsledku dezinfekce se signalizací poruch v českém jazyce |  |  |  |  |
| Kapacita mytí min. 3 močové lahve nebo min. 1 močová lahev + min. 1 podložní mísa s poklicí. |  |  |  |  |
| Příslušné držáky jednotlivých nádob součástí dodávky |  |  |  |  |
| Možnost výměny držáků bez použití nářadí |  |  |  |  |
| Vlastní vyvíječ páry |  |  |  |  |
| Automatická dezinfekce celého systému vč. trysek. (ideálně po každém cyklu, nebo alespoň jedenkrát denně) |  |  |  |  |
| Ochlazení a sušení vložených nádob vzduchem filtrovaným přes HEPA filtr |  |  |  |  |
| Úroveň hluku max. 60 dB | max. 60 dB |  |  |  |
| Spotřeba vody u základního mycího programu max. 20 l | max. 20 l |  |  |  |
| Spotřeba el. energie u základního mycího programu max. 0,18 kWh | max. 0,18 kWh |  |  |  |
| Možnost softwarové úpravy časů jednotlivých mycích a dezinfekčních fází programů |  |  |  |  |
| Volba nastavení dezinfekce min. A0-60 a A0-600 s možností úpravy nastavení na hodnotu A0-3000 |  |  |  |  |
| Včetně zařízení bude dodána kompletní sestava příslušenství a materiálu pro okamžité použití zařízení |  |  |  |  |
| Elektro připojení s parametry 230 V/50 Hz |  |  |  |  |
| Připojení do odpadu DN 110 (pro možnost oplachu podložních mís i s jejím obsahem) |  |  |  |  |
| Uveďte typ nabízené myčky |  | | | |
| Uveďte max. rozměry nabízené myčky |  | | | |
| **Požadované připojení na odpad (do podlahy nebo do zdi) je uvedeno v příloze č. 8 Seznam oddělení – po podpisu smlouvy bude nutné provést kontrolu na daných odděleních pro ujištění se, že je požadovaný způsob realizovatelný** | | | | |