TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Dodávka infuzní techniky pro ARO, Dětské odd. 2025 |
| --- | --- |

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Společné požadavky na kybernetickou bezpečnost pro všechny sestavy zakázky*:

- Zařízení připojená do datové sítě zadavatele (LAN / Wifi) musí podporovat autentizaci pomocí MAC adresy nebo IEEE 802.1x.

- Dostupnost bezplatných aktualizací odstraňujících zranitelnosti a funkční chyby software u všech komponent dodávky minimálně po dobu pěti let od data předání do provozu. To se vztahuje jak na vlastní software výrobce, tak na komponenty třetích stran integrované výrobcem, jako jsou např. operační systémy, knihovny apod.

V případě, že bude zveřejněna zranitelnost u jakékoli součásti dodávky v systému CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), musí být uvolněna aktualizace odstraňující tuto zranitelnost bez zbytečného prodlení.

- Bezplatná instalace vydaných aktualizací dle předchozího bodu minimálně po dobu záruky. Implementaci aktualizace zajistí dodavatel bez zbytečného odkladu po jejím vydání.

- Pokud výrobce nabízeného plnění vydal takový dokument, pak je součástí dodání:

  - MDS2 soubor pro všechny relevantní komponenty dodávky pro příslušnou SW verzi nabízených komponent,

  - SBOM soubor pro všechny relevantní komponenty dodávky.

Dokumenty uvedené v tomto bodě předloží účastník i v nabídce.

- Je-li součástí dodávaných komponent operační systém, bude tento nastaven optimálně vzhledem ke kybernetické bezpečnosti, tzv. „hardening operačního systému“.

* Pozn.: Uvedené požadavky jsou součástí plnění zakázky, tzn. poskytnutí těchto dodávek/služeb je zahrnuto v nabídkové ceně zakázky (např. pro dodání aktualizací a jejich provedení u zadavatele nemůže být po zadavateli požadována dodatečná platba).

## Infuzní technika

Předmětem plnění je dodávka nového (nikoliv repasovaného) souboru infuzní techniky ve složení:

- Volumetrická pumpa vyšší třídy – 58 ks

- Lineární dávkovač vyšší třídy – 96 ks

- Dokovací stanice – 24 ks

- Lineární dávkovač nižší třídy – 20 ks

Poznámka k ocenění položek: Zadavatel požaduje ocenit položkovou kalkulaci dodávky na úroveň minimálně výše uvedených položek.

Medicínský účel:

Přístroje slouží k poskytování spolehlivé a přesné infuzní terapie kvalitními infuzními pumpami a lineárními dávkovači u pacientů všech věkových kategorií při poskytování vysoce specializované zdravotní péče.

Požadované vlastnosti a parametry věcného plnění:

Pokyny k vyplnění tabulek technických parametrů:

Účastník vyplňuje druhý a třetí sloupec následujících tabulek (vyjma šedě zabarvených polí). Nultý sloupec obsahuje pouze číslo tabulkového parametru pro snadnou orientaci.

Sloupec „Splňuje ANO/NE“: Bude uvedeno ANO či NE dle povahy plnění požadovaného parametru věcnou nabídkou.

Sloupec „Konkrétní vlastnost“: Bude povinně vyplněn u parametrů zadaných alternativně pro nabízené řešení či v toleranci. Z doplněného popisu musí být zjevná konkrétní varianta účastníkem nabízená či konkrétní hodnota číselného parametru nabízeného plnění.

Nad rámec požadovaného a dle svého uvážení může účastník ve sloupci 3 tabulek níže doplnit i další popis (upřesnění, benefity, výčet možností apod.) řešení nebo odkaz na jiné místo nabídky (jiný přiložený dokument, např. návod k obsluze, produktový list, technický popis), kde je nabízené plnění v požadovaném parametru popsáno. V takovém případě zadavatel žádá o jasné označení pro snadné dohledání (tj. např. uvedením strany dokumentu).

### Volumetrická pumpa vyšší třídy – 58 ks

| Č. p. | Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO/NE | Konkrétní vlastnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přesnost dávkování ± 3 % a lepší |  |  |
| 2 | Rozsah dávkovací rychlosti min. 0,1 – 1200 ml/hod |  |  |
| 3 | Možnost zadání parametrů podávání v režimu zadání: |  |  |
| 4 | - rychlosti |  |  |
| 5 | - objemu/času |  |  |
| 6 | - rychlosti/objemu |  |  |
| 7 | Přístroj umožní zadat parametr rychlosti dávkování nebo dva parametry z rychlost dávkování / objem / čas a třetí parametr automaticky dopočítá |  |  |
| 8 | Bolus – manuální s možností přednastavení požadovaného objemu a rychlosti podávání alespoň 1200 ml/hod |  |  |
| 9 | Režim bolusu: manuální, naprogramovaný s přednastavením objemu / času bolusu a opakovaný bolus s posledními naprogramovanými hodnotami |  |  |
| 10 | Manuální i automatická regulace osvětlení displeje uživatelem (zejména snížení jasu pro zabránění oslnění obsluhy při manipulaci za sníženého okolního osvětlení) |  |  |
| 11 | Pohotovostní (stand-by) režim nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje se založeným spotřebním materiálem |  |  |
| 12 | Systém KVO (Keep vein open – min. 1 ml/h) |  |  |
| 13 | Bezpečný provoz infuzní pumpy bez použití kapkového senzoru |  |  |
| 14 | Infuzní pumpa musí umožňovat použití výhradně bezpečnostních Infuzních setů uvedených výrobcem v návodu k použití infuzní pumpy |  |  |
| 15 | Bezpečnostním infuzním setem je myšlen set k podání intravenózního infuzního roztoku, který se skládá z kapkové komůrky s filtrem a napichovadlem, infuzní linky (hadičky) skládající se ze standardního materiálu a tzv. silikonové části, která je měkčená a zaručuje použití u pacienta ≥ 48hodin s definovanými parametry přesnosti ±5 %, a bezpečnostního uzávěru (tlačka) proti samovolnému průtoku infuze. Na konci je set opatřen koncovkou se standard-ním luer-lock konektorem. Dále set obsahuje bezpečnostní prvek k ochraně proti samovolnému průtoku infuze při nečinnosti infuzní pumpy. To vše tvoří jeden celek, sterilně zabalený. Všechny části bezpečnostního infuzního setu jsou DEHP free. |  |  |
| 16 | Možnost použití pro parenterální podávání, enterální podávání, podávání světlocitlivých léků, uzavřené podávání cytostatik a podávání transfúze, léčbu bolesti. Dodavatel musí mít v sortimentu i příslušné kompatibilní sady. |  |  |
| 17 | Na trhu v ČR dostupné infuzní sety speciálně určené pro podávání enterální výživy schválené výrobcem v návodu k použití infuzní pumpy |  |  |
| 18 | Interní paměť přístroje na min. 10 000 záznamů nebo alternativně min. 3 000 záznamů ve sdílené knihovně léčiv, kdy u každého záznamu bude možné definovat: |  |  |
| 19 | - název léčiva, |  |  |
| 20 | - koncentraci včetně možnosti omezit maximální koncentraci, |  |  |
| 21 | - rychlost podávání léku s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva |  |  |
| 22 | - bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu |  |  |
| 23 | Předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie, alarm provozní teploty |  |  |
| 24 | Možnost uzamčení obrazovky proti nechtěnému změnění parametrů infuze |  |  |
| 25 | Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti podávání léčiva rychlostí min. 25 ml/hod |  |  |
| 26 | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  |  |
| 27 | Nepřerušený chod infuzní pumpy při přerušení síťového napájení a přechodu na chod z akumulátoru |  |  |
| 28 | Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru |  |  |
| 29 | Uživatelské prostředí plně v českém jazyce |  |  |
| 30 | Čitelný, přehledný barevný displej o minimální úhlopříčce 5“ |  |  |
| 31 | Ovládání prostřednictvím tlakového dotykového displeje v kombinaci s hardwarovými tlačítky |  |  |
| 32 | - HW tlačítka musí umožňovat minimálně vypnutí a zapnutí přístroje a zastavení dávkování, je-li přístroj v chodu |  |  |
| 33 | Integrovaný držák pro upevnění samostatného přístroje na pojízdný infuzní stojan – není-li infuzní pumpa vybavena vestavěným držákem, dodá dodavatel obdobné řešení (např. externí držák) pro možnost uchycení přístroje na infuzní tyč k min. 17 ks infuzní pumpy |  |  |
| 34 | Součástí dodávky budou kabely nebo adaptéry pro napájení infuzní pumpy při jejím použití samostatně mimo dokovací stanici, v počtu 5 ks |  |  |
| 35 | Možnost použít infuzní pumpu/y samostatně nebo společně s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů jsou ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává minimálně napájení |  |  |
| 36 | Infuzní pumpy v souladu s nařízením Evropské komise MDR 2017/745* |  |  |
| 37 | Stupeň ochrany proti vniknutí cizích těles a kapalin – minimálně IP 44* |  |  |
| 38 | Přístroj musí umožňovat čištění a desinfekci běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| 39 | Funkce pro zavolání obsluhujícího personálu včetně konektorového rozhraní |  |  |
| 40 | V přístroji integrovaná Wi-Fi technologie 802.11a/b/n/g v pásmu 2,4GHz a 5GHz |  |  |
| 41 | Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |  |
| 42 | Společně se speciální, vzájemně kompatibilní dokovací stanicí (tzv. MRI box), která musí být dostupná na trhu k případnému dokoupení (tj. MRI box není součástí dodávky), musí být umožněn provoz v magnetické rezonanci min. 1,5T |  |  |
| 43 | Výrobcem deklarovaná životnost min. cca 10 let v dokumentech k přístroji |  |  |
| 44 | Software v českém jazyce |  |  |
| 45 | Integrované madlo pro snadný transport |  |  |

### Lineární dávkovač vyšší třídy 96 ks

| Č. p. | Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO/NE | Konkrétní vlastnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přesné dávkování malých objemů při použití certifikovaných (dle příslušných legislativních regulativů na území EU) jednorázových trojdílných stříkaček s luer-lock napojením infuzní linky, určených pro podávání léčiv pomocí lineárního dávkovače. Konkrétní typy injekčních stříkaček budou výrobcem uvedeny v návodu k použití lineárního dávkovače. |  |  |
| 2 | Výrobcem musí být pro určený spotřební materiál garantovaná přesnost dávkování |  |  |
| 3 | Přesnost dávkování: ± 2 % a lepší |  |  |
| 4 | Rozsah dávkování: min. 0,01 – 1800 ml/hod |  |  |
| 5 | Možnost zadání parametrů podávání v režimu zadání: |  |  |
| 6 | - rychlosti |  |  |
| 7 | - objemu/ času |  |  |
| 8 | - objem/ rychlost |  |  |
| 9 | Přístroj umožní zadat samostatně průtok nebo dva parametry z rychlost/ objem/ čas a třetí parametr automaticky dopočítá |  |  |
| 10 | Výpočet dávky léčiva (např. v jednotkách: µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min) |  |  |
| 11 | Bolusy – manuální s možností přednastavení požadovaného objemu a rychlosti podávání dle použité stříkačky do alespoň 1800 ml/hod pro 50/60 ml stříkačky |  |  |
| 12 | Manuální i automatická regulace osvětlení displeje uživatelem (zejména snížení jasu pro zabránění oslnění obsluhy při manipulaci za sníženého okolního osvětlení) |  |  |
| 13 | Pohotovostní (stand-by) režim nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje se založeným spotřebním materiálem |  |  |
| 14 | Systém KVO |  |  |
| 15 | Interní paměť přístroje na min. 10 000 záznamů nebo alternativně min. 3 000 záznamů ve sdílené knihovně léčiv, kdy u každého záznamu bude možné definovat: |  |  |
| 16 | - název léčiva, |  |  |
| 17 | - koncentraci včetně možnosti omezit maximální koncentraci, |  |  |
| 18 | - rychlost podávání léku s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva |  |  |
| 19 | - bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu |  |  |
| 20 | Předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie, alarm provozní teploty |  |  |
| 21 | Možnost blokace ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves |  |  |
| 22 | Režim umožňující automatické předávání dávkování mezi nastavenými dávkovači, aby nedošlo k přerušení dávkování |  |  |
| 23 | Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 10 hodin provozu při rychlosti dávkování 5 ml/h |  |  |
| 24 | Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě |  |  |
| 25 | Nepřerušený chod přístroje při přerušení síťového napájení a přechodu na chod z akumulátoru |  |  |
| 26 | Hmotnost max. 1,9 kg vč. akumulátoru |  |  |
| 27 | Uživatelské prostředí plně v českém jazyce |  |  |
| 28 | Čitelný a přehledný displej o minimální úhlopříčce 5“ |  |  |
| 29 | Bezpečnostní prvek – automatická mechanická brzda pístu stříkačky blokující jeho pohyb před uchycením pístu kleštinami posuvného ramene při vkládání stříkačky (zamezení podání nežádoucího bolusu léku při manipulaci) |  |  |
| 30 | Nemožnost úplně vypnout přístroj v případě, že je vložena stříkačka |  |  |
| 31 | Ovládání prostřednictvím tlakového dotykového displeje v kombinaci s hardwarovými tlačítky |  |  |
| 32 | HW tlačítka musí umožňovat zapnutí a vypnutí přístroje a ovládání spouštění a zastavování dávkování |  |  |
| 33 | U min. 6 ks lineárních dávkovačů bude součástí dodávky integrovaný nebo přídavný držák pro upevnění na pojízdný infuzní stojan (přídavný držák bude součástí dodávky) |  |  |
| 34 | Vyžaduje-li lineární dávkovač speciální kabel nebo adaptér pro napájení mimo dokovací stanici, bude kabel nebo napájecí adaptér součástí dodávky pro min. 3 ks lineárních dávkovačů |  |  |
| 35 | Možnost použít lineární dávkovače samostatně nebo společně s infuzními pumpami v jedné dokovací stanici, pozice přístrojů jsou Ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává minimálně napájení, |  |  |
| 36 | Lineární dávkovač v souladu s nařízením Evropské komise MDR 2017/745* |  |  |
| 37 | Stupeň ochrany proti vniknutí cizích těles a kapalin – minimálně IP 44* |  |  |
| 38 | Přístroj musí umožňovat čištění a desinfekci běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| 39 | Funkce pro zavolání obsluhujícího personálu včetně konektorového rozhraní |  |  |
| 40 | V přístroji integrovaná Wi-Fi technologie 802.11a/b/n/g v pásmu 2,4GHz a 5GHz |  |  |
| 41 | Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |  |
| 42 | Společně se speciální, vzájemně kompatibilní dokovací stanicí (tzv. MRI box), která musí být dostupná na trhu k případnému dokoupení (tj. MRI box není součástí dodávky), musí být umožněn provoz v magnetické rezonanci min. 1,5T |  |  |
| 43 | Výrobcem deklarovaná životnost min. cca 10 let v dokumentech k přístroji |  |  |
| 44 | Software v českém jazyce |  |  |
| 45 | Integrované madlo pro snadný transport |  |  |

### Dokovací stanice - 24 ks

| Č. p. | Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO/NE | Konkrétní vlastnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |  |  |
| 2 | Možnost rozšíření dokovací stanice pro min. 12 přístrojů (pump / dávkovačů) s obslužnou výškou pro průměrnou výšku obsluhujícího personálu 160 cm při nejníže umístěném přístroji ve sloupci 60 cm od podlahy, s napájením pouze jedním kabelem |  |  |
| 3 | Možnost rozšíření dokovací stanice pro min. 24 přístrojů s napájením pouze jedním kabelem |  |  |
| 4 | Možnost kdykoliv rozšířit modulární dokovací systém o další pozice |  |  |
| 5 | Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti (jištěno akumulátorem pro provoz v případě výpadku napájení po dobu alespoň 4 hodin) |  |  |
| 6 | Port pro napájení přístroje je bez správně vloženého přístroje odpojen od napětí |  |  |
| 7 | Možnost zajištění datové komunikace s NIS či dalším IT systémem pomocí modulu, který je kdykoliv možné připojit ke stávající stanici |  |  |
| 8 | Bezpečné řešení napájení jednotlivých slotů dokovací stanice – slot je aktivován v momentě vložení přístroje do stanice |  |  |
| 9 | Vizuální a zvuková vizualizace alarmu dokovací stanice |  |  |
| 10 | Umožnění přizpůsobení intenzity vizualizace alarmů a intenzitou osvětlení prostředí tak, aby bylo zamezeno rušení pacientů tímto typem signalizace |  |  |
| 11 | Madlo pro snadný transport dokovací stanice |  |  |
| 12 | Výrobcem deklarovaná životnost min. cca 10 let v dokumentech k přístroji |  |  |
| 13 | Software v českém jazyce |  |  |

### Lineární dávkovač nižší třídy – 20 ks

| Č. p. | Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO/NE | Konkrétní vlastnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napájení 230V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 8 hodin provozu při rychlosti dávkování 5 ml/hod |  |  |
| 2 | Hmotnost max. 2,4 kg vč. akumulátoru |  |  |
| 3 | Stupeň ochrany proti vniknutí cizích těles a kapalin – minimálně IP 34 |  |  |
| 4 | Přesnost dávkování min. ±2% dle IEC 60601-2-24 |  |  |
| 5 | Rozsah dávkování: min. 0,1 – 1200 ml/hod |  |  |
| 6 | Možnost zadání parametrů podávání v režimu zadání: - rychlosti - objemu/času - rychlosti/objemu |  |  |
| 7 | Systém KVO |  |  |
| 8 | Historie provozu přístroje |  |  |
| 9 | Přístroje je možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice |  |  |
| 10 | Součástí dodávky budou kabely nebo adaptéry pro napájení lineárních dávkovačů při jejím použití samostatně mimo dokovací stanici |  |  |
| 11 | Přesné dávkování malých objemů při použití certifikovaných (dle příslušných legislativních regulativů na území EU) jednorázových trojdílných stříkaček s luer-lock napojením infuzní linky, určených pro podávání léčiv pomocí lineárního dávkovače. Konkrétní typy injekčních stříkaček budou výrobcem uvedeny v návodu k použití lineárního dávkovače. |  |  |  |
| 12 | Použitelné stříkačky velikosti 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  |  |  |
| 13 | Lineární dávkovače musí mít systém dvojí detekce (detekce ve dvou segmentech) správného uchycení stříkačky, tj. držák a hlava pohonu |  |  |  |
| 14 | Regulace osvětlení displeje (zejména snížení jasu pro zabránění oslnění obsluhy při manipulaci za sníženého okolního osvětlení) |  |  |  |
| 15 | Přístroj musí být odolný defibrilačnímu výboji |  |  |  |
| 16 | Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin |  |  |  |
| 17 | V případě vypnutí přístroje se založeným spotřebním materiálem je přístroj uveden do režimu stand-by bez ztráty parametrů dávkování |  |  |  |
| 18 | Ovládání pomocí fyzikálních tlačítek, zobrazení na barevném displeji o rozměru min. 2,3 palců |  |  |  |
| 19 | Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) |  |  |  |
| 20 | Funkce uzamčení dotykového displeje |  |  |  |
| 21 | Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus) |  |  |  |
| 22 | Knihovna léčiv s možností min. 3 000 položek. S možností vlastní správy (vytváření, úpravy a nahrávání do přístrojů) |  |  |  |
| 23 | Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času |  |  |  |
| 24 | Rozsah okluzního tlaku min. od 0,1 do 1,1 baru v min. devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce |  |  |  |
| 25 | Manuální i automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze |  |  |  |
| 26 | Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí |  |  |  |
| 27 | V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku |  |  |  |
| 28 | Obvyklé alarmy a před-alarmy, min. např. předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie |  |  |  |
| 29 | Možnost provozu bez přerušení podávání infúze při transportu a v průběhu MRI vyšetření ve speciálním boxu |  |  |  |
| 30 | Implementované madlo a držák v každém přístroji je neoddělitelnou součástí každého přístroje |  |  |  |
| 31 | Možnost zobrazení základních pokynů pro založení spotřebního materiálu |  |  |  |
| 32 | Výrobcem deklarovaná životnost min. cca 10 let v dokumentech k přístroji |  |  |  |
| 33 | Software v českém jazyce |  |  |  |

### Požadavky na vzdálenou správu techniky – po dobu min. 10 let provozu přístroje

| Č. p. | Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO/NE | Konkrétní vlastnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Možnost hromadného vzdáleného updatu softwaru |  |  |
| 2 | Možnost vytváření, editace a hromadné nahrávání knihoven léčiv do přístrojů |  |  |
| 3 | Možnost hromadného nahrávání modifikací jednotlivých přístrojů a seznamu povoleného spotřebního materiálu |  |  |
| 4 | Sledování aktuálního stavu přístrojů (připojeno/odpojeno, aktivní/neaktivní, úroveň nabití baterie) |  |  |
| 5 | Možnost přístupu k aktuálním verzím SW v případě bezpečnostní změny SW nebo její kompletní aktualizace |  |  |

### Požadavky na IT

| Č. p. | Parametr nebo vlastnost | Splňuje ANO/NE | Konkrétní vlastnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |
| 2 | Použití protokolu DHCP pro nastavení IP adresy, masky subnetu, výchozí brány, dns serverů a ntp serverů |  |  |
| 3 | Zabezpečení přístupu pomocí protokolu IEEE 802.1X minimálně na jednom z komunikačních rozhraní |  |  |
| 4 | Připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  |  |
| 5 | Pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  |  |
| 6 | 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |
| 7 | Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  |  |
| 8 | 3. Min. požadavky na instalaci a provoz obslužného aplikačního software: |  |  |
| 9 | Znemožnění anonymního přístupu |  |  |
| 10 | Uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  |  |
| 11 | Automatické odhlášení při nečinnosti |  |  |
| 12 | Logování práce uživatelů a administrátorů |  |  |
| 13 | 4. Vzdálená správa dodávané technologie bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  |  |