## SPECIFIKACE - CENÍK
Příloha k ZD č. 4
SPECIFIKACE - CENÍK
Název veřejné zakázky: |  |  | Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému 2026
> Účastník doplní ceny pouze do části pro kterou podává nabídku
> Účastník odpovídá za jednotkové a celkové ceny uvedené v tabulce
> Uvedený předpokládaný odběr je pouze orientační, záleží na počtu a skladbě pacientů, aktuálních klinických datech a aktuálních nasmlouvaných podmínkách s pojišťovnami.
ČÁST 1: Univerzální dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem
Položka | Název položky | Popis | MJ | Předpokládané množství sestav na 60 měsíců (MJ) | *Sazba DPH v % | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ vč. DPH | Cena za MJ celkem bez DPH | Cena za MJ celkem vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Udržitelný stav zásob
1. | Univerzální dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem | Kalkulace zahrnuje 1 ks dlahy, 4 ks fixačních šroubů, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0
| * Účastník má možnost zadat položky s více sazbami DPH | [8 empty] | 0 | 0
ČÁST 2: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky jištěná a nejištěná
Položka | Název položky | Popis | MJ | Předpokládané množství sestav na 60 měsíců (MJ) | *Sazba DPH v % | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ vč. DPH | Cena za MJ celkem bez DPH | Cena za MJ celkem vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Udržitelný stav zásob
1. | Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná | Nenavigované implantáty a instrumentárium pro oblast krční páteře. Kalkulace zahrnuje 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0
2. | Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky s jistícími/integrovanými vruty - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná | Nenavigované implantáty a instrumentárium pro oblast krční páteře. Kalkulace zahrnuje 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
| * Účastník má možnost zadat položky s více sazbami DPH | [8 empty] | 0 | 0
ČÁST 3: Fúzní náhrady bederní meziobratlové ploténky - PLIF, TLIF, ALIF
Položka | Název položky | Popis | MJ | Předpokládané množství sestav na 60 měsíců (MJ) | *Sazba DPH v % | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ vč. DPH | Cena za MJ celkem bez DPH | Cena za MJ celkem vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Udržitelný stav zásob
1. | Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná | Kalkulace zahrnuje 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
2. | Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná | Kalkulace zahrnuje 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
3. | Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - ALIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná | Kalkulace zahrnuje 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
| * Účastník má možnost zadat položky s více sazbami DPH | [8 empty] | 0 | 0
ČÁST 4: Navigované implantáty a instrumentarium pro spondylochirurgické výkony
Položka | Název položky | Popis | MJ | Předpokládané množství sestav na 60 měsíců (MJ) | *Sazba DPH v % | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ vč. DPH | Cena za MJ celkem bez DPH | Cena za MJ celkem vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Udržitelný stav zásbo
1. | Navigovaný stabilizační systém pro transpedikulární a jinou stabilizaci krční páteře zadním přístupem, tyčový, včetně okcipitocervikálního přechodu a horní hrudní páteře | Kalkulace zahrnuje 4 ks polyaxiálních šroubů, 4 uzamykacích matek, 2 ks tyčí a 1 příčný konektor | sestava | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
2. | Navigovaný pedikulární systém na stabilizaci TL páteře pro degenerativní postižení páteře | Kalkulace zahrnuje 4 ks šroubů, 4ks uzamykacích matek a 2ks tyčí | sestava | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0
3. | Navigovaný miniinvazivní systém pedikulární stabilizace pro degenerativní i úrazové postižení TL páteře | Kalkulace zahrunuje 4 ks fixačních šroubů, 4 ks stavěcích šroubů, 2 ks tyčí, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu | sestava | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
4. | Navigovaný úrazový systém na stabilizaci Th-L páteře otevřeně + příčník - speciální | Kalkulace zahrnuje 4 ks šroubů, 4 ks uzamykacích matek, 2 ks tyčí + 1 ks příčný konektor | sestava | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
| * Účastník má možnost zadat položky s více sazbami DPH | [8 empty] | 0 | 0

## Tech. specifikace část 1 - 4
Technické specifikace
ČÁST 1: Univerzální dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem
Položka 1
Univerzální dlaha pro stabilizaci dolní krční páteře předním přístupem
- systém musí umožňovat fixní (constrained) i variabilní (semiconstrained) ukotvení šroubů v dlaze
- systém musí umožňovat rozsah stabilizace krční páteře od 1 do minimálně 5 krčních segmentů
- systém musí umožňovat výběr velikosti dlah minimálně ve 4 variantách pro každé operované segmenty
- systém musí umožňovat monokortikální i bikortikální zavedení šroubů
- systém obsahuje šrouby o minimálně dvou různých průměrech min. průměr šroubů 4 mm
- systém obsahuje šrouby v rozmezí délek od min.14 mm do min.22 mm, délka šroubů je odstupňována po 2 mm nebo méně
- délka dlahy je v rozmezí od min. 14 do min. 100 mm dle počtu operovaných segmentů
- k nabízenému systému bude trvale zapůjčena sada nástrojů ve sterilizačním kontejneru v počtu 3 ks.
ČÁST 2: Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky jištěná a nejištěná
Položka 1
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
- 3D tištěná klec s osteointegračním povrchem minimálně ve dvou velikostech a ve dvou úhlových variantách pro každý operovaný segment
- nabízená sestava musí obsahovat 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu
- nabízený systém musí umožňovat stabilizaci minimálně 3 segmentů krční páteře
- nabízený systém musí mít minimálně 7 výšek implantátu - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- nabízený systém musí mít minimálně 2 různé příčně-podélné velikosti implantátu
- nabízený systém musí mít minimálně 2 různé úhly v sagitální rovině
- k nabízenému systému bude trvale zapůjčena sada nástrojů ve sterilizačním kontejneru v počtu 3 ks
Položka 2
Fúzní náhrada krční meziobratlové ploténky s jistícími/integrovanými vruty – s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
- 3D tištěná klec s osteointegračním povrchem minimálně ve dvou velikostech a ve dvou úhlových variantách pro každý operovaný segment
- nabízená sestava musí obsahovat 1ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu
- nabízený systém musí umožňovat stabilizaci minimálně 3 segmentů krční páteře
- nabízený systém musí mít minimálně 7 výšek implantátu - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- nabízený systém musí mít minimálně 2 různé příčně-podélné velikosti implantátu
- nabízený systém musí mít minimálně 2 různé úhly v sagitální rovině
- systém musí obsahovat možnost fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl
- k nabízenému systému bude trvale zapůjčena sada nástrojů ve sterilizačním kontejneru v počtu 2 ks
ČÁST 3: Fúzní náhrady bederní meziobratlové ploténky - PLIF, TLIF, ALIF
Položka 1
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - PLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
- nabízená sestava musí obsahovat: 1 ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu
- nabízený systém musí umožňovat stabilizaci minimálně 3 segmentů bederní páteře
- 3D Klec musí mít výšku v rozmezí od minimálně 8 mm do minimálně 15 mm, odstupňovaná výška po 1 mm
- 3D PLIF Klec musí mít minimálně 3 různé příčně-podélné velikosti implantátu
-3D PLIF Klec musí mít možnost zavedení technikou PLIF, tzv. přímá klec
- nabízený systém musí mít minimálně 3 různé úhly v sagitální rovině
- 3D PLIF Klec musí mít možnost zavedení otevřenou i miniinvazivní metodou MIS PLIF
- k nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 2 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru
Položka 2
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky - TLIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
- nabízená sestava musí obsahovat: 1 ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu
- nabízený systém musí umožňovat stabilizaci minimálně 3 segmentů bederní páteře
- 3D Klec musí mít výšku v rozmezí od minimálně 7 mm do minimálně 17 mm, odstupňovaná výška po 1 mm
- 3D TLIF Klec musí mít minimálně 3 různé příčně-podélné velikosti implantátu
- 3D TLIF Klec musí mít možnost zavedení technikou TLIF, tzv. banánového tvaru
- nabízený systém musí mít minimálně 3 různé úhly v sagitální rovině
- 3D TLIF Klec musí mít možnost zavedení otevřenou i miniinvazivní metodou MIS TLIF
- k nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 2 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru
Položka 3
Fúzní náhrada bederní meziobratlové ploténky – ALIF - s osteointegračním povrchem / 3D tištěná
- nabízená sestava musí obsahovat: 1 ks implantátu, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu v rozsahu 1 segmentu
- nabízený systém musí umožňovat stabilizaci minimálně 3 segmentů bederní páteře
- 3D Klec musí mít minimálně 7 výšek implantátu a to sice 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
- 3D ALIF Klec musí mít minimálně 2 různé příčně-podélné velikosti implantátu
- 3D ALIF Klec musí mít možnost zavedení technikou ALIF, alternativně OLIF, XLIF
- nabízený systém musí mít minimálně 3 různé úhly v sagitální rovině
- 3D ALIF Klec musí mít možnost zavedení otevřenou i miniinvazivní metodou MIS ALIF
- systém může obsahovat možnost fixování implantátu pomocí šroubů do sousedních obratlových těl
- k nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 2 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru
ČÁST 4: Navigované implantáty a instrumentarium pro spondylochirurgické výkony
Položka 1
Navigovaný stabilizační systém pro transpedikulární a jinou stabilizaci krční páteře zadním přístupem, tyčový, včetně okcipitocervikálního přechodu a horní hrudní páteře
- systém zahrnuje 4 ks polyaxiálních šroubů, 4 uzamykacích matek, 2 ks tyčí a 1 ks příčníku
- systém musí umožňovat zadní stabilizaci celé krční páteře, včetně stabilizace OC přechodu, horní krční páteře a horní hrudní páteře (C0-T4)
- systém musí být v provedení kombinace titan a CoCr, šrouby musí mít polyaxialitu min. 50 stupňů 360 stupňů dokola
- systém musí obsahovat průměry šroubů v rozmezí minimálně 3,0 - 5,0 mm - šrouby musí být v délkách v rozmezí 8 - 42 mm s odstupňováním
po 2 mm (ne u všech průměrů šroubů)
- systém musí obsahovat min. 2 průměry tyče s kruhovým průřezem 3,2 - 4 mm
- systém musí obsahovat rovné i anatomicky přizpůsobené spojovací tyče - systém musí obsahovat přechodové tyče mezi krční a hrudní páteří,
průměr 3,5 na 5,5 až 6 mm a konektory různých variant
- systém musí obsahovat příčný stabilizátor včetně jeho uchycení k tyčím - systém musí obsahovat nejméně 2 velikosti okcipitálních dlah
- systém musí obsahovat minimálně 2 průměry fixačních kraniálních šroubů v rozmezí 4,5 až 5 mm v délkách 6 - 14 mm
- systém musí mít kompatibilní háčkové implantáty - systém musí obsahovat šrouby s hladkým bezpečnostním krčkem
- k nabízenému systému budou součástí dodávky navigované nástroje a další nástroje nezbytné k provedení výkonu
- Plná kompatibilita s dodaným 3D zobrazovacím systémem a spinální navigací - software po identifikaci daného implantátu a instrumentária musí
po celou dobu výkonu jednoznačně zobrazit jeho polohu, celý tvar a rozměr
- K nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 2 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru
Položka 2
Navigovaný pedikulární systém na stabilizaci TL páteře pro degenerativní postižení páteře
- kalkulace zahrnuje 4 ks šroubů, 4 ks uzamykacích matek a 2 ks tyčí
- systém musí umožňovat repozici spondylolistézy, distrakci a kompresi segmentu a dále rozšíření stabilizace do pánve
- systém musí být kompatibilní s 2 průměry tyčí 5,5 a 6,0, tyče musí být k dispozici minimálně ve 2 variantách materiálu : slitina Ti, CoCr
- nabízený systém musí obsahovat titanové stavěcí šrouby odlamovací.
- systém musí obsahovat polyaxiální šrouby, sagitální šrouby, redukční šrouby a šrouby polyaxiální s dvojitou hlavou pro paralelní uložení 2 tyčí
- všechny šrouby musí mít kombinaci spongiózního a kortikálního závitu, vyrobené z CoCr a Ti
- šrouby musí být v rozsahu 4,5 - 10,5 mm, délky šroubů v rozmezí minimálně 30 mm až minimálně 60 mm
- plná kompatibilita s dodaným 3D zobrazovacím systémem a spinální navigací - software po identifikaci daného implantátu a instrumentária musí
po celou dobu výkonu jednoznačně zobrazit jeho polohu, celý tvar a rozměr
- k nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 3 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru
Položka 3
Navigovaný miniinvazivní systém pedikulární stabilizace pro degenerativní i úrazové postižení TL páteře
- fúzní systém pro transpedikulární stabilizaci hrudní a bederní páteře zadním přístupem minimálně invazivní
- nabízená sestava musí obsahovat: 4 ks fixačních šroubů, 4 ks stavěcích šroubů, 2 ks tyčí, případně další materiál nezbytný k zavedení implantátu
v rozsahu 1 segmentu
- nabízený systém musí umožňovat stabilizaci v rozmezí celé hrudní a bederní páteře včetně S1
- nabízený systém musí obsahovat šrouby s prodlouženou hlavou: polyaxiální kanylované, polyaxální fenestrované a sagitální fenestrované
- šrouby musí mít kombinaci spongiozního a kortikálního závitu
- nabízený systém musí obsahovat příslušenství potřebné k zacementování šroubů
- nabízený systém musí obsahovat minimálně 4 různé průměry šroubů v rozmezí 4,5 až 7,5 mm
- šrouby musí být k dispozici minimálně v délkách 35 až 50 mm
- nabízený systém musí obsahovat minimálně 2 průměry tyče v rozmezí 5,5 až 6,0 mm, dvou různých materiálů
- tyče musí být předehnuté v délkách 30 - 110 mm, rovné v délkách 40-210 mm
- nabízený systém musí obsahovat stavěcí šrouby odlamovací
- součástí zapůjčené sady nástrojů musí být nástroje na in-situ distrakci a kompresi
- nabízený systém musi obsahovat MIS retraktor na TLIF klec
- nabízený systém musí obsahovat a v případě potřeby být k dispozici sadu na repozici a korekci postavení obratlových těl
- plná kompatibilita s dodaným 3D zobrazovacím systémem a spinální navigací - software po identifikaci daného implantátu a instrumentária musí
po celou dobu výkonu jednoznačně zobrazit jeho polohu, celý tvar a rozměr
- nabízený systém musí obsahovat a v případě potřeby být k dispozici sadu na navigované zavedení systému
- k nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 2 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru
Položka 4
Navigovaný úrazový systém na stabilizaci Th-L páteře otevřeně s příčníkem
- kalkulace zahrnuje 4 ks šroubů, 4 ks uzamykacích matek, 2 ks tyčí a 1 ks příčného konektoru
- systém musí umožňovat repozici, distrakci a kompresi segmentu a dále rozšíření stabilizace do pánve
- systém musí být kompatibilní s 2 průměry tyčí 5,5 a 6,0, tyče musí být k dispozici minimálně ve 2 variantách materiálu : slitina Ti, CoCr
- nabízený systém musí obsahovat titanové stavěcí šrouby odlamovací.
- Systém musí obsahovat polyaxiální, sagitální šrouby a redukční šrouby
- všechny šrouby musí mít kombinaci spongiózního a kortikálního závitu, vyrobené z CoCr a Ti
- šrouby musí být v rozsahu 4,5 - 10,5 mm, délky šroubů v rozmezí minimálně 30 mm až minimálně 55 mm
- plná kompatibilita s dodaným 3D zobrazovacím systémem a spinální navigací – software po identifikaci daného implantátu a instrumentária musí
po celou dobu výkonu jednoznačně zobrazit jeho polohu, celý tvar a rozměr
- k nabízenému systému budou trvale zapůjčeny 2 ks sad nástrojů ve sterilizačním kontejneru

## Tech.specifikace - PŘÍSTROJ
Technické specifikace
Mobilní zobrazovací rentgenový systém
Přístroj vhodný pro neurochirurgické a spondylochirurgické operace
zobrazovací mobilní rentgenový systém vhodný pro chirurgické aplikace, předoperační plánování, peroperační zobrazení a pooperační hodnocení
systém pro základní skiaskopii a multiplanární 2D zobrazení, včetně volumetrického 3D zobrazení s 3D rekonstrukcí ze tří ortogonálních pohledů pro použití v případech, kdy jsou pro lékaře přínosem 2D a 3D informace o anatomických strukturách a objektech s velkým kontrastem pro rentgenové záření, jako jsou kostní struktury a kovové předměty
Teleskopická, mobilní gantry ve tvaru O
osvětlovací kruh gantry ukazující pozici rentgenového zdroje a detektoru tak, aby bylo možné zarovnat dráhu rentgenového paprsku
flat panel velikosti přibližně 30x40 cm
rotace rentgenky a flat panelu o 360° kolem ISO centra uvnitř gantry
motorizované pohyby gantry ve všech osách gantry příčně, podélně, nahoru a dolů, možnost naklánět gantry s udržením středu oblasti zájmu
motorizovaná manipulace pomocí aktivní rukojeti a navigační zaměřovač poskytující funkce pro referenční použití polohy systému během akvizice snímků s následným odesláním těchto informací do navigačního systému
laserové zaměření oblasti zájmu v AP i laterální rovině současně pro nalezení ISO centra
režimy 2D, multiplanární 2D s uložením 5ti poloh gantry, 3D
2D pulsní skiaskopie:
- standardní (přibližně 20-30 snímků za sekundu)
- nízkoúrovňová (se sníženou dávkou)
- vysokoúrovňová (pro lepší rozlišení)
3D režim :
- standardní – přibližně 13s na jeden scan, rekonstruovaný objem válce o průměru přibližně 212 ± 1 mm a přibližně 160 ± 1 mm
- nízko dávkový – pro snížení radiační dávky, rekonstruovaný objem válce o průměru min. 212 ± 1 mm a přibližně 160 ± 1 mm
- vysoké rozlišení 3DHD – lepší zobrazení kritických struktur, rekonstruovaný objem válce o průměru přibližně 212 ± 1 mm a délce přibližně 160 ± 1 mm
- režim zvýšení kvality v kraniální oblasti pro snímek obsahující stereotaktický rám, rekonstruovaný objem válce o průměru přibližně 397 ± 1 mm a délce přibližně 160 ± 1 mm funkce ve 3D
- Vícenásobné zorné pole pro šikmé řezy ve 3D
- Ukládání pozic kolimátoru v 3D
- Zobrazení projekce maximální intenzity (MIP) v režimu 3D
pracovní stanice s monitorem přibližně 30´´ s vysokým rozlišením export snímků USB, CD, PACS ve formátu DICOM
automatický přenos dat do navigačního systému včetně automatické registrace polohy anatomie pacienta součástí dodávky musí být nejnovější generace navigačního systému
Navigační systém
HW vybavení
Systém pro obrazově řízenou peroperační navigaci:
Přístroj vhodný pro neurochirurgické a spondylochirurgické operace
Pro medicínské účely, antistatická úprava, omyvatelný
Pojízdný, min. 2 kolečka bržděná
Nožní spínač pro možnost ovládání z operačního pole
Monitor: 2ks
Systém musí obsahovat minimálně dva oddělené monitory
Úhlopříčka monitorů přibližně 27"
Oba monitory dotykové s funkcí multitouch
Vhodné duplicitní zobrazení a ovládání na obou monitorech
Polohovatelnost na rameni pro optimální nastavení výšky a pozice
Optický způsob lokalizace:
Polohovatelná kamera s laserovým zaměřovačem snímající pasivní i aktivní nástroje
Rozsah snímací schopnosti kamery přibližně 1 až 3 metry
Kompatibilita s dodaným 3D mobilním rentgenovým systémem
Kamera navigačního systému musí snímat polohu gantry rentgenového systému
Po provedení 3D scanu automatické odeslání snímků do navigačního systému
Automatická registrace anatomie pacienta
Zablokování 3D scanu v případě, že kamera navigačního systému nesnímá polohu gantry nebo pacientské reference
SW vybavení
SW v českém jazyce
SW pro spinální operování a standartní kraniální operování
Ovládání SW:
Dotykovými obrazovkami obou monitorů přístroje
Myší - možnost připojení bezdrátové
Ovládání klávesnicí
Ovládání nožním pedálem:
Zmrazení/uvolnění obrazu sešlápnutím pedálu
Spuštění navigace při nekontinuálním navigování
Přerušení/spuštění registrace
Funkce plánování:
Plánování - vytvoření libovolného počtu plánů nastavením vstupu a cíle plánu
Úprava vstupu a cíle v průběhu navigování
Nastavení libovolné barvy a názvu plánu
Uzamčení plánu, aby nedošlo k nechtěným změnám
Registrace pacienta:
automatická registrace pomocí 3D mobilního rentgenového systému:
po vytvoření snímku se tento automaticky přenese do navigačního systému
navigační systém automaticky rozpozná polohu pacienta pomocí referenčního rámečku
registrace na 3D modelu vytvořeného z předoperačního CT
označením bodů na anatomii pacienta
upřesnění sběrem bodů z povrchu anatomie pacienta
SW vybavení pro 3D dlouhý snímek - až 43 cm dlouhý sken na jednu registraci s navigačním systémem
SW pro šetření radiační zátěže s využitím umělé inteligence
SW pro vylepšené zobrazení implantátů na kontrolních snímcích
SW umožňující lokalizovat anatomické struktury a nástroje během otevřených i mini invazivních spondylochirurgických zákroků:
Zavádění pedikulárních šroubů do obratlových těl v oblasti celé páteře
Zavádění náhrady meziobratlové ploténky
Zavádění náhrady obratlového těla
Kyfoplastiky a vertebroplastiky
Zavádění šroubů pro fixaci pánve
SW pro identifikaci daného implantátu a nástroje musí po celou dobu výkonu jednoznačně zobrazit jeho polohu, celý tvar a rozměr
Import snímků:
formát DICOM a NIFTY
z CD, DVD, USB
Z nemocniční sítě připojením LAN kabelu a bezdrátově pomocí WIFI přijímače integrovaného v přístroji:
posláním dat z jiného počítače v síti
přímým přístupem do nemocničního PACS v navigačním systému
Navigovaná instrumentária:
Všechny instrumenty pro opakované použití jsou Autoklávovatelné (132 ° C-134 ° C (-0 / + 3 ° C) od 3 do 18 minut).
Pro spinální neurochirurgické zákroky:
3ks Sada referenčních rámečků pro umístění kdekoliv na páteři
3ks Sada pro vytvoření přístupu a navigované zavedení pedikulárních šroubů v celé oblasti páteře
2ks Sada pro navigování dlouhého vrtáku
2ks Sada rámečků a svorek pro navigaci nenavigovaného rigidního nástroje
2ks Sada pro perkutánní uchycení reference pacienta
3ks Krátkých svorek pro uchycení pacientské reference na dva obratle současně
3ks Dlouhých svorek pro uchycení pacientské reference na dva obratle současně
1 ks systém pro uchycení pacientské reference kamkoli do kostní struktury pomocí dvou návrtových pinů
2ks Sada pro vytvoření přístupu a navigované zavedení pedikulárních šroubů v cervikální oblasti
1ks Sada nízko otáčkový elektricky poháněný „handpiece“ s velkým točivým momentem kompatibilní s pohonnou konzolí IPC pro předvrtávání kostní tkáně
Spotřební materiál pro uvedení instrumentária do provozu