## Technická specifikace
Příloha č. 10
Technická specifikace
Nabízené implantáty musí splňovat následující technickou specifikaci a požadavky
Obecné minimální požadavky: • součástí nabízených implantátů musí být zajištění konsignačního skladu na náklady dodavatele v místě dodání • součástí nabízených implantátů musí být zabezpečení dokonalého a operativního servisu včetně možnosti okamžitého kontaktu v případě potřeby • součástí nabízených implantátů musí být zajištění instrumentária Účastník zaškrtne ANO/NE a vyplní informace o produktu. Pokud účastník uvede ANO, je nutné doložit např. technický list, popisy výrobků, atd., ze kterého bude jasně vyplývat splnění požadavku.
Technický popis
1. Náhrada kyčelního kloubu hybridní s použitím dříku triple tapered design cementovaného s použitím jednoho instrumentaria, isoelastickou, monoblokovou, pressfitovou jamkou, kovovou hlavicí |  | Podmínka | Prokázání účastníka v nabídce (např. str. 6 v technickém listě) | Účastníkem nabízená hodnota - SPLNĚNO ANO/NE
Femorální komponenta
Materiál | kovová slitina | ano
Designová specifikace a omezení, typ dříku | rovný dřík, bez límce, vysoce leštěný, triple tapered design | ano
Krček - konus | 12/14 mm | ano
Druh fixace | cement | ano
Velikostní škála | min. 8 velikostí | ano
Doplňující požadavky | umožňující standardní a lateralizovanou variantu | ano
Acetabulární komponenta | -
Materiál | nástřik (povrch) TiCP, HXLPE s vitamínem E | ano
Designová specifikace a omezení, typ jamky | monobloková isoelastická necementovaná jamka | ano
Druh fixace | necementovaná | ano
Velikostní škála | min 14 velikostí | ano
Doplňující požadavky | s možností dodatečné fixace šrouby | ano
Hlavice | -
Materiál | kovová | ano
Průměr | 28, 32, 36 mm | ano
Délky krčku | min. 4 délky | ano
2. Náhrada kyčelního kloubu hybridní s použitím triple tapered design dříku s peroperační možností cementované a necementované varianty s použitím jednoho instrumentaria, isoelastickou, monoblokovou, pressfitovou jamkou, keramickou hlavicí |  | Podmínka
Femorální komponenta
Materiál | kovová slitina | ano
Designová specifikace a omezení, typ dříku | rovný dřík, bez límce, vysoce leštěný, triple tapered design | ano
Krček - konus | 12/14 mm | ano
Druh fixace | cement | ano
Velikostní škála | min. 8 velikostí | ano
Doplňující požadavky | umožňující standardní a lateralizovanou variantu | ano
Femorální komponenta
Materiál | titanová slitina | ano
Designová specifikace a omezení, typ dříku | rovný dřík, bez límce, triple tapered design, s HA povrchem (plasma sprayed) | ano
Krček - konus | 12/14 mm | ano
Druh fixace | necement | ano
Velikostní škála | min. 12 velikostí | ano
Doplňující požadavky | umožňující lateralizovanou variantu, XS variantu, revizní dřík s límcem, možnost použití nástrojů pro miniinvazivní operaci | ano
Acetabulární komponenta
Materiál | nástřik (povrch) TiCP, HXLPE s vitamínem E | ano
Designová specifikace a omezení, typ jamky | monobloková isoelastická necementovaná jamka | ano
Druh fixace | necementovaná | ano
Velikostní škála | min. 14 velikostí | ano
Doplňující požadavky | s možností dodatečné fixace šrouby | ano
Hlavice
Materiál | keramika | ano
Průměr | 28, 32, 36 mm | ano
Délky krčku | min. 4 délky | ano
3. Necementovaná náhrada kyčelního kloubu s použitím necementovaného, krátkého konzervativního dříku, isoelastickou, monoblokovou, pressfitovou jamkou, keramickou hlavicí |  | Podmínka |  | Účastníkem nabízená hodnota - SPLNĚNO ANO/NE
Femorální komponenta
Materiál | Titan | ano
Designová specifikace a omezení, typ dříku | krátký dřík, bez límce, šetřící proximální femur, triple tapered design, calcar guided, s povrchem (nástřik) TPS+Calcium Phosphate | ano
Krček - konus | 12/14 mm | ano
Druh fixace | necement | ano
Velikostní škála | min. 8 velikostí | ano
Doplňující požadavky | umožňující standardní a lateralizovanou variantu | ano
Acetabulární komponenta
Materiál | povrch TiCP, HXLPE s vitamínem E | ano
Designová specifikace a omezení, typ jamky | monobloková isoelastická necementovaná jamka | ano
Druh fixace | necementovaná | ano
Velikostní škála | min. 14 velikostí | ano
Doplňující požadavky | s možností dodatečné fixace šrouby | ano
Hlavice
Materiál | keramika | ano
Průměr | 28, 32, 36 mm | ano
Délky krčku | min. 4 délky | ano