Technická specifikace poptávaného zařízení

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

MAGNETICKÁ REZONANCE 1,5 T

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

| Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná min/max hodnota | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru | Dodavatel uvede odkaz na dokument, jímž tento parametr dokládá: Název dokumentu, číslo stránky dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magnetická rezonance |  |  |  |  |
| Účel použití - viz. kap. 1. B. "Medicínský účel" v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| Moderní MR přístroj s indukcí magnetického pole 1,5 T umožňující zobrazení celého těla, vyšetření centrálního nervového systému, hlavy, krku, hrudi, břicha, pánve a končetin jak u dospělých, tak i dětí | 1,5 T | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Přístroj provádějící vyšetření nejnovějšími sekvencemi se synchronizací s fyziologickými funkcemi, podporující nejnovější funkce urychlení vyšetření bez ztráty kvality, podporující zrychlení plánování sekvencí a plně vybaven nejmodernějším vyhodnocovacím softwarem |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Přístroj se základními sekvencemi a vyšetřovacími metodami pro orgány celého těla, včetně sekvencí se schopností eliminace pohybových artefaktů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Technická specifikace přístroje |  |  |  |  |
| Supravodivý bezodparový magnet s indukcí pole 1,5 Tesla s aktivním stíněním | 1,5 T | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Průměr pacientského otvoru gantry min. 70 cm | Min. 70 cm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Gradientní systém s amplitudou min. 45 mT/m | Min. 45 mT/m | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Slew rate ve všech směrech současně min. 200 T/m/s (100% duty cycle) | Min. 200 T/m/s | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 48 plně nezávislých akvizičních (přijímacích) kanálů RF systému (požadavkem se nemyslí počet cívkových elementů, které je možno připojit konektory) | Min. 48 | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Maximální výkon RF zesilovače min. 25 kW | Min. 25 kW | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Pasivní shimming - homogenita magnetického pole ve sférickém objemu min. 40cm DSV max. 1 ppm | Max. 1 ppm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Integrované technologie maximálního potlačení gradientního hluku | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Pacientský stůl |  |  |  |  |
| Fixní pacientský stůl s nosností pacienta min. 250 kg v celém rozsahu | Min. 250 kg | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Parametry zobrazení |  |  |  |  |
| Garantované maximální FOV min. 50x50x50 cm (v osách x, y, z) | Min. 50 x 50 x 50 cm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. tloušťka vrstvy pro 2D sekvenci max. 0,1 mm | Max. 0,1 mm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. tloušťka vrstvy pro 3D sekvenci max. 0,05 mm | Max. 0,05 mm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Sada povrchových multikanálových cívek pro plné a nejvhodnější pokrytí požadovaného spektra vyšetření v rozsahu |  |  |  |  |
| Min. 1 ks vícekanálová RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s min. 16 kanály s možností naklopení (přizvednutí) | Min. 1 ks Min. 16 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 1 ks celopáteřní přijímací vícekanálová RF cívka integrovaná do pacientského stolu s minimálně 32 kanály | Min. 1 ks Min. 32 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 1 ks dedikovaná kolenní cívka minimálně 16 kanálů v provedení přijímací a vysílací (Tx/Rx) | Min. 1 ks Min. 16 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 1 ks dedikovaná ramenní cívka minimálně 6 kanálů | Min. 1 ks Min. 6 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 1 ks dedikovaná cívka pro vyšetření zápěstí a malých kloubů ruky minimálně 6 kanálů | Min. 1 ks Min. 6 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 1 ks univerzální flexibilní cívka velká minimálně 16 kanálová, sloužící zejména k zobrazení v oblasti končetin, např. kolenních kloubů a ramene, které se nevejdou do standardní dedikované cívky (viz výše), také pro vyšetření dětských pacientů (např. břicho) apod | Min. 1 ks Min. 16 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 1 ks univerzální flexibilní cívka malá minimálně 16 kanálová sloužící zejména k zobrazení v oblasti lokte a paže, ruky, zápěstí a prstů | Min. 1 ks Min. 16 kanálů | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Držák flexi cívek takové konstrukce, aby bylo možné jejich použití při vyšetření kolenních kloubů větších rozměrů anebo také použití jako dětské tělové cívky, lze nahradit jiným způsobem fixace těchto cívek k těmto účelům | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Min. 2 ks tělových RF cívek s min. 16 kanály. Celkově musí být použitím body cívek dosaženo pokrytí min. 100 cm (lze dodat více kusů cívek pro splnění požadavku) | Min. 2 ks Min. 16 kanálů Min. 100 cm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Akviziční systém |  |  |  |  |
| Výkonný akviziční systém s rekonstrukční matricí minimálně 1024x1024 | Min. 1024x1024 | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Nezávislá rekonstrukce již nabraného datasetu během akvizice dalšího |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Opakování akvizice se stejnými parametry |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Možnost současné akvizice a vyhodnocení různých pacientů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Barevný LCD monitor, úhlopříčka minimálně 24" | Min. 24" | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Možnost archivace vyšetření na datový nosič |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Rychlost rekonstrukce obrazu minimálně 50 000 obrazů/s pro matrici 256x256 a 100% FOV | Min. 50 000 obr./s | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| DICOM Služby min. Print, Query/Retrieve, Send, Worklist |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| UPS pro zálohování výpočetního systému MR |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Diagnostický MR server – pro postprocesingové zpracování MR vyšetření |  |  |  |  |
| Dodání HW serveru se všemi níže uvedenými software pro min. 20 možných uživatelů a min. 3 současně pracujících uživatelů, kteří ve stejném čase vyhodnocují základní data softwaru (pro všechny nabízené SW balíčky). Součástí musí být i 1 ks záložní zdroj napětí (UPS) s kapacitou, zaručující při výpadku el. energie, pracovní dobu min. 15 minut. Tento server bude sloužit pro postprocesingové zpracování vyšetření z MR přístroje. V případě, že dodavatel může použít stávající server výrobce Vital Images, Inc., včetně UPS, lze jej pouze rozšířit o požadované SW balíčky pro MR. Zadavatel umožňuje provést i HW a SW upgrade stávajících diagnostických serverů (portálů) umístěných u zadavatele a využít tak již zakoupené licence a přístupy všech grafických modů. Základním a nepodkročitelným minimem je naplnění cílového stavu HW a všech SW licencí popsaných v této technické specifikaci. | Min. 20 uživatelů Min. 3 současně pracující UPS min. 15 minut Uveďte způsob řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Úložná kapacita min. 2 TB | Min. 2 TB | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Velikost RAM min.192 GB | Min. 192 GB | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Množství současně zpracovaných obrazů min. 40 000 | Min. 40 000 | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| DICOM prohlížeč snímků s přímým napojením na PACS a MR přístroj se standardními funkcemi jako je např. min. měření vzdáleností a úhlů, změna okna, MPR, MIP, VRT apod. |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Komunikace s nemocničním informačním systémem a PACS zadavatele (NIS "Akord" - dodavatel Stapro s.r.o., PACS "MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o.), zprovoznění ve spolupráci s odd. IT zadavatele |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Software umožňující následující zpracování získaných dat v daných oblastech |  |  |  |  |
| Cévní analýza – vizualizace a segmentace cévních struktur, cévní měření (min. délka, průměr, stenóza) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Tělová perfuze včetně mozku – automatický výpočet map s možností manuální korekce na podkladě min. 4 dekonvolučních metod s korekcí pohybu – výsledné mapy min. průtok (rBF), objem (rBV), čas průtoku (MTT), čas do maxima (TTP), mapa propustnosti | Min. 4 dekonvoluční metody | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Kinetická analýza křivky opacifikace po podání k.l. – křivka opacifikace (využití např. u Ca prostaty) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| SW pro zobrazení stroke – automatický výpočet odhadu rozsahu infarktu a penumbry při iCMP |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| SW pro analýzu mozkových nádorů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| SW pro analýzu nádorů prostaty (min. difúze, permeability) včetně PI-RADS klasifikace |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| SW pro kvantitativní analýzu dat MR srdce: |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - hodnocení celkové funkce a regionální funkce |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - T1 maping, analýza intenzity opacifikace |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - analýza objemu a rychlosti kardiovaskulárního toku v cévách a na srdečních chlopních výpočet EF, EDV, ESV v pravé i levé části srdce |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - kvantitativní analýza průtoku měřená metodou fázového kontrastu, s možností korekce artefaktů a odfiltrování pozadí |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - možnost parametrického mapování myokardu v T1 i T2 vážení, možnost zobrazit ROI (region of interest) a vytváření barevných map. poloautomatických reportů zahrnujících segmentační modely levé komory, tabulky s normálními hodnotami s možností jejich úpravy, křivky z analýzy průtoku |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| SW pro hodnocení změn stěny rekta při nádoru rekta (min. difúze, permeabilita, Ktrans mapy) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Připojení a začlenění serveru do stávající sítě nemocnice dle požadavku ICT oddělení – viz. níže |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Software akvizičního systému (konzole) umožňující následující speciální vyšetření |  |  |  |  |
| Cévní zobrazení |  |  |  |  |
| Kompletní angiografická vyšetření nativní i kontrastní včetně všech periferních angiografií s posunem stolu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo spin Echo Imaging s možností sekvenčního zobrazení tj. min. EKG synchronizace pro akvizici jedné vrstvy |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Bezkontrastní angiografická vyšetření jakékoliv oblasti těla s možností synchronizace s EKG či pulsním oxymetrem, akvizice s volným dýcháním nebo se zadrženým dechem |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Bezkontrastní zobrazení technikou (min. TOF, „inflow TOF“ technika, 2D i 3D PC MRA) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Možnost manuálního spuštění akvizice při kontinuálním sledováním oblasti zájmu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| AG vyšetření automaticky synchronizována s pohybem lůžka – umožňující postkontrastní vyšetření |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Subtrakce obrazu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 3D sekvence s možností elipticko-centrického náběru K prostoru |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Arterial Spin Labeling (ASL) zobrazení – nekontrastní zobrazení průtoku krve s možností 2D i 3D |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Neurologické zobrazení |  |  |  |  |
| Základní vyšetřovací sekvence: spin echo – single, double i multi echo, Inversion Recovery (STIR, FLAIR, true IR), 2D a 3D double inversion recovery (DIR), 2D a 3D gradient echo, 2D a 3D fast spin echo včetně single shot, 2D a 3D fast Inversion Recovery (true IR, FLAIR), 2D a 3D multi echo gradient echo, echo planar imaging (EPI) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Neurologický SW obsahující a umožňující vyšetření diffuse (DWI) s výpočtem ADC map (b hodnota nastavitelná v rozmezí 0 - 10 000 s/mm2 s možností dopočítání až do hodnot 5000 s/mm2, multi-b zobrazení s použitím až 15 hodnot b-faktoru | Min. od 0 do 10 000 s/mm2, dopočítání do min. 5 000 s/mm2, min. 15 hodnot b-faktoru | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Možnost použití obrazu diffuse (DWI) ve všech oblastech lidského těla. |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Možnost dopočítaných DWI obrazů bez nutnosti skenování. (označení např. c-DWI nebo obdobně) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Akvizice DWI pomocí echoplanární fast spin echo sekvence (označované dle výrobců jako např.: HASTE, FASE, SS-FSE, SSH-TSE, UFSE) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Možnost redukce distorzních artefaktů v DWI obrazech na rozhraních vzduch - tkáň |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Perfuzní vyšetření mozku při dynamickém podání kontrastní látky se zobrazení křivky opacifikace (TIC) a následnými výpočty parametrů (min.: transit time (MTT), čas do maxima (TTP), hodnoty průtoku (CBF), hodnoty objemu (CBV)), které budou zobrazeny jako hodnoty a také ve formě barevných map |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Susceptibility weighted imaging (SWI) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Flow imaging - zobrazení průtoku mozkomíšního moku s možností kvantifikace |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Vyšetření jednotlivých úseků páteře a míchy s možností zobrazení páteře najednou složením obrazů z jednotlivých úseků, MR myelografie, difusní zobrazení míchy |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Zobrazení srdce |  |  |  |  |
| Zobrazení morfologie, kinetika, průtok, perfuze |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Pozdní enhancement ve 2D i 3D |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| MOLLI, PSIR, T2 map |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Sofistikovaný automatizovaný plánovací asistent pro kardio vyšetření, který umožní maximální efektivitu a reprodukovatelnost v jejich provádění |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Další požadovaná vyšetření |  |  |  |  |
| Zobrazení muskuloskeletálního aparátu včetně ortopedických aplikací |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Zobrazení orbit, vedlejších nosních dutin, skalní kosti a temporomandibulárních kloubů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Zobrazení parenchymatózních orgánů břicha, orgánů trávicí trubice včetně cholangiopankreatografie 2D a 3D, orgánů pánve |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Multiparametrické vyšetření prostaty splňující podmínky směrnice PI-RADS v2.1. Evropské společnosti pro urogenitální radiologii |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Zobrazení orgánů mediastina a krku |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Vyšetření pediatrická včetně možnosti snížení gradientního hluku |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Deep Learning Reconstruction (DLR) |  |  |  |  |
| Použití DLR pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti mozku a páteře |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Použití DLR pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti velkých a malých kloubů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Použití DLR pro rekonstrukci obrazu s kratší dobou skenování a nižším šumem v oblasti břicha a malé pánve |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Technika založená na principu DLR, která umožňuje získat obraz s vyšším rozlišením z obrazu nasnímaného s nižším rozlišením za současné redukce Gibbsových (ringing) artefaktů (označované dle výrobců např. Deep Resolve Sharp, AIR Recon DL, Smartspeed, PIQE apod.) | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Akcelerační techniky |  |  |  |  |
| Paralelní zobrazování založené na algoritmech rekonstrukce obrazu - dostupné pro 2D i 3D. (označované dle výrobců např. mSENSE, ASSET, SPEEDER, apod.) | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Paralelní zobrazování založené na algoritmech rekonstrukce K-prostoru - dostupné pro 2D i 3D. (označované dle výrobců např. GRAPPA, ARC, EXSPER) | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Techniky s náhodným podvzorkováním K-prostoru (označované dle výrobců např. pod označeními Compressed Sensing, Compressed SPEEDER, Compressed SENSE, HyperSense atp.) dostupné min. ve 2D | Min. 2D | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Sekvence, ostatní |  |  |  |  |
| Základní vyšetřovací sekvence: spin echo - single, double i multi echo, inversion recovery (STIR, FLAIR, true IR), 2D a 3D gradient echo, 2D a 3D fast spin echo včetně single shot, 2D a 3D fast inversion recovery (true IR, FLAIR), 2D a 3D PSIF, 2D a 3D multi echo gradient echo, echo planar imaging (EPI) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Techniky k potlačení pohybu - PROPELLER technika (Periodically Rotated Overlapping Parallel Lines with Enhanced reconstruciton) jako technika radiálního náběru K-prostoru – (označované dle výrobců např. BLADE, MultiVane, JET, Propeller apod.) | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| 3D rychlé sekvence kombinující radiální a kartesiánský náběr K-prostoru (označované dle výrobců např. StarVIBE, QuickStar apod.) s možností využití paralelních akvizičních technik | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Rychlé 3D sekvence s potlačením signálu tuku pro vyšetření břišních orgánů během jediného nádechu pacienta |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 3D isotropická akvizice mozku a těla |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Zobrazování difúze (DWI) v rozsahu celého těla s max. b faktorem min. 1 000 a možností získání obrazů s jiným než naměřeným b-faktorem (v případě měření s vícečetným b-faktorem), automatický výpočet ADC map. Jako metody měření musí být k dispozici jak EPI DWI, tak i SS-TSE DWI | Min. 1 000 | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Technologie zobrazování DWI sekvencí malého FOV pomocí selektivní excitace a potlačení vnějšího objemu (OVS) bez aliasingu ve směru fázového kódování hluboko uložených orgánů např. prostata, mícha, pankreas. (označované dle výrobce např. Zoomit, Focus, iZoom apod.) | Uveďte nabízené řešení | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Difuzně vážené zobrazování všech oblastí těla s možností redukce distorzních artefaktů v dané oblasti |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| SSFP sekvence dostupná ve 2D i 3D |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Techniky pro potlačení tuku - STIR - In/Out phase - SPAIR - Fat saturation (presaturace tuku pulse s automatickým aktivním shimmingem a možností výběru úrovní potlačení) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Water excitation technika |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 2 point Dixon technika ve 2D i 3D |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Sekvence redukující artefakty z kovových implantátů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Gatování vyšetření pomocí EKG, pulsní oxymetrie, respirace |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Software umožňující automatické i manuální skládání obrazů z různých FOV při různých polohách stolu do jednoho celku |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Příslušenství pro MR pracoviště: |  |  |  |  |
| MR kompatibilní monitor vitálních funkcí (1 ks) splňující min. požadavky: | Uveďte typ a výrobce monitoru | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Monitor vitálních funkcí - do prostředí MR |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Použitelný až do 3 T, do 30 000 Gauss – platí pro monitorovací jednotku vč. integrovaných modulů a spotřebního materiálu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Použitelný pro pacienty všech věkových kategorií (dítě, dospělý) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Monitorovací jednotka do vyšetřovny MR s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou min. 10“ | Min. 10“ | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Ovládání monitoru prostřednictvím dotykového displeje, nebo kombinací dotykového displeje a hardwarových ovládacích prvků |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Sekundární náhledový displej s úhlopříčkou min. 10“ a dotykovým ovládáním a s dokovací stanicí pro vzdálené (min. 5 m) bezdrátové on-line sledování monitorovaných parametrů v ovladovně MR vč. veškerého potřebného příslušenství | Min. 10“ min. 5 m | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Ovládací prostředí monitoru i náhledového monitoru v českém jazyce |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Trendové zobrazení pro možnost hodnocení vývoje fyziologických parametrů v čase |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Min. 3 úrovně alarmových stavů s vizuálním i zvukovým rozlišením | Min. 3 úrovně | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Možnost uživatelské konfigurace monitoru vč. nastavení alarmových mezí |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Integrovaný akumulátor na min. 8 hod provozu při plně nabitém stavu | Min. 8 hod. | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Mobilní stojan pro monitorovací jednotku do vyšetřovny MR s bržděnými kolečky |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Základní sada spotřebního materiálu pro zahájení plnohodnotného provozu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Monitorované parametry v minimálním rozsahu: |  |  |  |  |
| - bezdrátové monitorování EKG 3-5 svodů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - kontinuální monitorace chyby svodů EKG elektrody |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - bezdrátové monitorování SpO2 pomocí prstového senzoru (u pediatrických pacientů jsou možné alternativy, adekvátní věku pacienta), technologie MASIMO |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP) s možností nastavení intervalu automatického měření |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Low Flow EtCO2 |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Monitorace O2 a N2O |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Zobrazení hodnoty MAC |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| MR kompatibilní injektor kontrastní látky (1 ks) splňující min. požadavky: | Uveďte typ a výrobce injektoru | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku, kompatibilní s magnetickou rezonancí 1,5T |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Pojízdný stojan s integrovaným držákem válců a dalšího příslušenství |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Integrovaný dvojitý držák infuzí |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Flexibilita v sestavování vyšetřovacího protokolu, více fází pro každý protokol |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Možnost archivace protokolů v paměti |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Zajištění průchodnosti cév prostřednictvím fyziologického roztoku, využitelné pro testovací injekci |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Programovatelný průtok kontrastní látky v rozsahu min. 0,01 - 10 ml/s s krokováním max. 0,01 ml/s pro nejnižší průtokové rychlosti | Min. 0,01-10 ml/s s krokem max. 0,01 ml/s | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi | Min. 300 psi | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Možnost uložení a následného vyvolání nejčastěji používaných protokolů |  | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - SW pro kalkulaci dávek pacientů v závislosti na eGFR |  | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Možnost vzdálené servisní správy |  | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Základní sada spotřebního materiálu pro zahájení plnohodnotného provozu |  | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Další požadavky |  |  |  |  |
| Kontrola a případná úprava RF kabiny z roku 2013 včetně vnitřního obložení (nesmí dojít k poškození stěny s tapetou), výměna podlahové krytiny v místnosti 107 a 108 (antistatické provedení), výměna podhledů a výměna osvětlení LED v místnosti 107 |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Potrubí nouzového odvětrání helia při zániku supravodivosti. |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Chladicí systém s technologií „free cooling“ včetně rozvodů pro chlazení technologie MR systému, včetně chlazení technické místnosti, s automatickým přepínáním na vodovodní řad v případě poruchy chlazení, včetně vzdáleného monitoringu pro zajištění okamžité reakce v případě poruchy |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Chlazení bude umístěno ve stávajícím prostoru původního zařízení |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Oboustranný komunikační systém vyšetřovna – ovladovna. |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| MR kompatibilní pacientský audio systém pro přehrávání hudby během vyšetření, s možností připojení jakéhokoliv dalšího audiosystému přes audio vstup (např. tablet, MP3 přehrávač apod.). Vybavení s interkomem pro komunikaci s pacientem. S klasickými sluchátky i s tzv. „peckami“ (tzn. použitelné i do hlavokrční cívky) |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Monitorovací kamerový systém pro sledování vyšetřovaného pacienta se zobrazením v ovladovně |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Nové pneumatické dveře pro vstup do MR kabiny |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Detektor kovů instalovaný ve vstupních dveří do MR kabiny po obou stranách vstupu | Uveďte typ a výrobce | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| - Akustická (víceúrovňová) a optická (barevně rozlišená) signalizace na místě a v ovladovně |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Bezpečné pro použití s ​​kardiostimulátory a jinými lékařskými implantáty |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| - Detekce do výšky osoby, min. 180 cm | Min. 180 cm | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Technologický rozvaděč pro napájení MR technologie – posouzení stávajícího el. přívodu a případné jeho vyměnění dle požadavku technologie |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Demontáž a ekologická likvidace stávajícího MR |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Požadavky IT |  |  |  |  |
| 1. Minimální požadavky na připojení do LAN infrastruktury: |  |  |  |  |
| Připojení dle standardu kompatibilního s 1000BASE-T nebo 100BASE-TX |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Pokud je zařízení připojeno do LAN, nesmí být zároveň připojeno do žádné bezdrátové komunikační sítě |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 2. Minimální požadavky na bezpečnost komunikační sítě: |  |  |  |  |
| Používání šifrovaných komunikačních protokolů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 3. Požadavky na operační systém desktop/server: (pokud součástí dodávky není operační systém z obecné rodiny desktop nebo server do polí pro vyplňování uveďte „irelevantní“) |  |  |  |  |
| Operační systém musí být podporovaný výrobcem po dobu min. 7 let | Min. 7 let | ANO/NE | (doplní účastník) | (doplní účastník) |
| Operační systém musí být zajištěn minimálně antivirovou ochranou a pravidelnými aktualizacemi |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 4. Min. požadavky na instalaci a provoz aplikačního software, provozovaného na sdílené virtualizační infrastruktuře NT, nebo na koncových stanicích pod správou NT: (pokud zařízení nebude provozováno na sdílené virtualizační infrastruktuře NT, nebo na koncových stanicích pod správou NT do polí pro vyplňování uveďte „irelevantní“) |  |  |  |  |
| Podpora OS Microsoft Windows v aktuální poslední verzi |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 5. Vzdálená správa dodávané technologie |  |  |  |  |
| Vzdálená správa bude umožněna na základě podpisu samostatné smlouvy upravující podmínky přístupu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Identifikace aktivní relace vzdálené správy |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 6. Správa uživatelů |  |  |  |  |
| Blokace anonymního přístupu |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Možnost napojení AD, nebo LDAP |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Uživatelská oprávnění rozdělená do rolí nebo skupin |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Automatické odhlášení při nečinnosti |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| Vynucení komplexity hesla |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |
| 7. Auditování |  |  |  |  |
| logování práce uživatelů a administrátorů |  | ANO/NE |  | (doplní účastník) |