## Část 1_6N-7N
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Část 1 - Rukavice vyšetřovací nitrilové 6N - 7N
| Požadavky | Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Materiál | syntetický nitril | (doplní účastník)
Pudrované | ne | (doplní účastník)
Požadovaná pevnost | 6N-7N | (doplní účastník)
Provedení | pravolevé | (doplní účastník)
Manžeta | rolovaná | (doplní účastník)
Povrch konce prstů | mikrozdrsněný | (doplní účastník)
Délka rukavic | >240 mm | (doplní účastník)
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 | AQL ≤ 1,5 | (doplní účastník)
Rukavice musí splňovat normy a nařízení: | (EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I | (doplní účastník)
| (EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III | (doplní účastník)
| ČSN EN 455-1,2,3,4 | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300)) | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 374-1,2,4 | (doplní účastník)
| ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5 | (doplní účastník)
| ČSN EN 16523-1 nebo 374-3 | (doplní účastník)
Rukavice nejsou k sobě slepené a lze je z balení bez obtíží odebrat po jednom kuse.
Při navlékání se rukavice neprotrhne či jinak neznehodnotí.
Rukavice dobře přiléhají jak v konečcích prstů, tak kolem zápěstí.
Rukavice nesklouzávají z rukou a lem se neroluje dolů.
Předměty uchopené v rukavici nekloužou ani se materiál na rukavice nelepí.
Jednotlivé balení bude označeno CE s číslem notifikované osoby, budou uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami, materiál, velikost a výrobce.
Exspirace min. 2 roky od dodání.
velikosti XS, S, M, L, XL
barva - celé spektrum vyjma černé barvy
účastník vyplní zeleně podbarvená pole
dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky zadavatele

## Část 2_6N-7N prodloužené
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Část 2 - Rukavice vyšetřovací nitrilové 6N - 7N prodloužené
| Požadavky | Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Materiál | syntetický nitril | (doplní účastník)
Pudrované | ne | (doplní účastník)
Požadovaná pevnost | 6N-7N | (doplní účastník)
Provedení | pravolevé | (doplní účastník)
Manžeta | rolovaná | (doplní účastník)
Povrch konce prstů | mikrozdrsněný | (doplní účastník)
Délka rukavic | >280 mm | (doplní účastník)
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 | AQL ≤ 1,5 | (doplní účastník)
Rukavice musí splňovat normy a nařízení: | (EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I | (doplní účastník)
| (EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III | (doplní účastník)
| ČSN EN 455-1,2,3,4 | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300)) | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 374-1,2,4 | (doplní účastník)
| ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5 | (doplní účastník)
| ČSN EN 16523-1 nebo 374-3 | (doplní účastník)
Rukavice nejsou k sobě slepené a lze je z balení bez obtíží odebrat po jednom kuse.
Při navlékání se rukavice neprotrhne či jinak neznehodnotí.
Rukavice dobře přiléhají jak v konečcích prstů, tak kolem zápěstí.
Rukavice nesklouzávají z rukou a lem se neroluje dolů.
Předměty uchopené v rukavici nekloužou ani se materiál na rukavice nelepí.
Jednotlivé balení bude označeno CE s číslem notifikované osoby, budou uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami, materiál, velikost a výrobce.
Exspirace min. 2 roky od dodání.
velikosti S, M, L, XL
barva - celé spektrum vyjma černé barvy
účastník vyplní zeleně podbarvená pole
dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky zadavatele

## Část 3_8N-9N
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Část 3 - Rukavice vyšetřovací nitrilové 8N - 9N
| Požadavky | Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Materiál | syntetický nitril | (doplní účastník)
Pudrované | ne | (doplní účastník)
Požadovaná pevnost | 8N-9N | (doplní účastník)
Provedení | pravolevé | (doplní účastník)
Manžeta | rolovaná | (doplní účastník)
Povrch konce prstů | mikrozdrsněný | (doplní účastník)
Délka rukavic | >240 mm | (doplní účastník)
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 | AQL ≤ 1,5 | (doplní účastník)
Rukavice musí splňovat normy a nařízení: | (EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I | (doplní účastník)
| (EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III | (doplní účastník)
| ČSN EN 455-1,2,3,4 | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300)) | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 374-1,2,4 | (doplní účastník)
| ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5 | (doplní účastník)
| ČSN EN 16523-1 nebo 374-3 | (doplní účastník)
Rukavice nejsou k sobě slepené a lze je z balení bez obtíží odebrat po jednom kuse.
Při navlékání se rukavice neprotrhne či jinak neznehodnotí.
Rukavice dobře přiléhají jak v konečcích prstů, tak kolem zápěstí.
Rukavice nesklouzávají z rukou a lem se neroluje dolů.
Předměty uchopené v rukavici nekloužou ani se materiál na rukavice nelepí.
Jednotlivé balení bude označeno CE s číslem notifikované osoby, budou uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami, materiál, velikost a výrobce.
Exspirace min. 2 roky od dodání.
velikosti S, M, L, XL
barva - celé spektrum vyjma černé barvy
účastník vyplní zeleně podbarvená pole
dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky zadavatele

## Část 4_10N-11N prodloužené
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Část 4 - Rukavice vyšetřovací nitrilové 10N - 11N prodloužené
| Požadavky | Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Materiál | syntetický nitril | (doplní účastník)
Pudrované | ne | (doplní účastník)
Požadovaná pevnost | 10N-11N | (doplní účastník)
Provedení | pravolevé | (doplní účastník)
Manžeta | rolovaná | (doplní účastník)
Povrch konce prstů | mikrozdrsněný | (doplní účastník)
Délka rukavic | >280 mm | (doplní účastník)
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 | AQL ≤ 1,5 | (doplní účastník)
Rukavice musí splňovat normy a nařízení: | (EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I | (doplní účastník)
| (EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III | (doplní účastník)
| ČSN EN 455-1,2,3,4 | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300)) | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 374-1,2,4 | (doplní účastník)
| ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5 | (doplní účastník)
| ČSN EN 16523-1 nebo 374-3 | (doplní účastník)
Rukavice nejsou k sobě slepené a lze je z balení bez obtíží odebrat po jednom kuse.
Při navlékání se rukavice neprotrhne či jinak neznehodnotí.
Rukavice dobře přiléhají jak v konečcích prstů, tak kolem zápěstí.
Rukavice nesklouzávají z rukou a lem se neroluje dolů.
Předměty uchopené v rukavici nekloužou ani se materiál na rukavice nelepí.
Jednotlivé balení bude označeno CE s číslem notifikované osoby, budou uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami, materiál, velikost a výrobce.
Exspirace min. 2 roky od dodání.
velikosti S, M, L, XL
barva - celé spektrum vyjma černé barvy
účastník vyplní zeleně podbarvená pole
dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky zadavatele

## Část 5_12N-14N prodloužené
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Část 5 - Rukavice vyšetřovací nitrilové 12N – 14N prodloužené
| Požadavky | Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Materiál | syntetický nitril | (doplní účastník)
Pudrované | ne | (doplní účastník)
Požadovaná pevnost | 12N-14N | (doplní účastník)
Provedení | pravolevé | (doplní účastník)
Manžeta | rolovaná | (doplní účastník)
Povrch konce prstů | mikrozdrsněný | (doplní účastník)
Délka rukavic | >280 mm | (doplní účastník)
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 | AQL ≤ 1,5 | (doplní účastník)
Rukavice musí splňovat normy a nařízení: | (EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I | (doplní účastník)
| (EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III | (doplní účastník)
| ČSN EN 455-1,2,3,4 | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300)) | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 374-1,2,4 | (doplní účastník)
| ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5 | (doplní účastník)
| ČSN EN 16523-1 nebo 374-3 | (doplní účastník)
Rukavice nejsou k sobě slepené a lze je z balení bez obtíží odebrat po jednom kuse.
Při navlékání se rukavice neprotrhne či jinak neznehodnotí.
Rukavice dobře přiléhají jak v konečcích prstů, tak kolem zápěstí.
Rukavice nesklouzávají z rukou a lem se neroluje dolů.
Předměty uchopené v rukavici nekloužou ani se materiál na rukavice nelepí.
Jednotlivé balení bude označeno CE s číslem notifikované osoby, budou uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami, materiál, velikost a výrobce.
Exspirace min. 2 roky od dodání.
velikosti S, M, L, XL
barva - celé spektrum vyjma černé barvy
účastník vyplní zeleně podbarvená pole
dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky zadavatele

## Část 6_latexové rukavice
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Část 6 - Rukavice vyšetřovací latexové
| Požadavky | Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Materiál | přírodní latex | (doplní účastník)
Pudrované | ne | (doplní účastník)
Požadovaná pevnost | >6N | (doplní účastník)
Provedení | pravolevé | (doplní účastník)
Manžeta | rolovaná | (doplní účastník)
Povrch konce prstů | mikrozdrsněný | (doplní účastník)
Délka rukavic | >240 mm | (doplní účastník)
Nepropustnost dle normy ČSN EN 455-1 | AQL ≤ 1,5 | (doplní účastník)
Rukavice musí splňovat normy a nařízení: | (EU) 2017/745 od 27.5.2021 nebo 93/42/EHS - do 26.5.2021 a pro přechodné období - třída I | (doplní účastník)
| (EU) 2016/425 nebo pro přechodné období 89/89/686/EHS - kategorie III | (doplní účastník)
| ČSN EN 455-1,2,3,4 | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 420, případně (21420 (832300)) | (doplní účastník)
| ČSN EN ISO 374-1,2,4 | (doplní účastník)
| ASTM 1671 nebo ČSN EN ISO 374-5 | (doplní účastník)
| ČSN EN 16523-1 nebo 374-3 | (doplní účastník)
Rukavice nejsou k sobě slepené a lze je z balení bez obtíží odebrat po jednom kuse.
Při navlékání se rukavice neprotrhne či jinak neznehodnotí.
Rukavice dobře přiléhají jak v konečcích prstů, tak kolem zápěstí.
Rukavice nesklouzávají z rukou a lem se neroluje dolů.
Předměty uchopené v rukavici nekloužou ani se materiál na rukavice nelepí.
Jednotlivé balení bude označeno CE s číslem notifikované osoby, budou uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami, materiál, velikost a výrobce.
Exspirace min. 2 roky od dodání.
velikosti XS, S, M, L, XL
barva - celé spektrum vyjma černé barvy
účastník vyplní zeleně podbarvená pole
dodavatelem nabízený předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky zadavatele