## Rozdělení VŘ rukavice
1. Vyšetřovací rukavice - dílčí plnění A, B, C, D
Rozdělení |  | Název rukavic | Pevnost | předpokládaný obrat v Kč za 2 roky | Předpokládaný počet ks rukavic za 2 roky
Část A |  | Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru | Pevnost 6N | 16000000 | 26756000
Část B |  | Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru | Pevnost 9N | 3400000 | 4140000
Část C |  | Vyšetřovací rukavice latexové s pudrem | Pevnost 6N | 1200000 | 2000000
Část D |  | Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru | Pevnost 6N | 10800000 | 15500000
Hodnota celé zakázky celkem |  |  |  | 31400000 | 48396000
2. Operační rukavice - dílčí plnění E,F
Rozdělení |  | Název rukavic |  | předpokládaný obrat v Kč za 2 roky | Předpokládaný počet ks rukavic za 2 roky
Část E Rukavice operační s pudrem |  | Operační rukavice latexové s pudrem |  | 450000 | 90000
Část F Rukavice operační bez pudru | 1 | Operační rukavice latexové bez pudru |  | 7200000 | 900000
| 2 | Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné |  | 2400000 | 300000
| 3 | Rukavice operační latexové bez pudru zelené podvlíkací |  | 220000 | 12000
| 4 | Rukavice operační bez latexové bez pudru |  | 1120000 | 32000
Hodnota celé zakázky celkem |  |  |  | 11390000 | 1334000
VŠECHNY POŽADOVANÉ NORMY A PIKTOGRAMY MUSÍ BÝT UVEDENY NA JEDNOTLIVÝCH KRABIČKÁCH

## Část l. Vyšetřovací A
Příloha ZD č.P2 - Informační tabulka a tabulka pro výpočet ceny
Informační tabulka - výpočet nabídkové ceny
Jihočeské nemocnice a.s. - 1. Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru část A
Předmět plnění | Počet ks v 1 krabičce | Obchodní název | Katalogové číslo | Počet rukavic v kartonu | Výrobce | Předpokládané množství kusů za 24 měsíců | Cena za 1 kus | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH
Nitrilové rukavice 6N | [5 empty] | 26756000 |  | 0
Za celý předmět plnění: | Cena bez DPH: |  | 0
| Samostatně DPH: |  | 0
| Cena včetně DPH: |  | 0

## A nitril 6N
VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE NITRILOVÉ
Závazné charakteristiky a požadavky |  | doplní výrobce, zda li plní
Parametr
nepudrované | ano
Povrch | hladký, prsty zdrsněné
Délka střední | min. 240 mm
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 | min. 0,10 mm
Pevnost - dle EN 455 | min. 6N
Skladovatelnost | 3 roky
AQL - testovaná úroveň G1 | 1.5
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | třída I
EN 455 | ano
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 | kategorie III, vysoké riziko
EN 420 | ano
EN 374-1,2 | ano
EN 374-3 | ano
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 | ano
ISO 9001 | ano
ISO 13485 | ano
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů | ano
Viralpenetration - odolnost vůči krevním patogenům a nejmenším mikroorganismům - Certifikát ASTM F1671 | ano
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
odolné proti slepování | ano
bez zápachu | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
min. swkladovatelnost 24 měsíců | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy | ano
velikost S,M,L, XL | ano
barva rukavic | modrá / fialová

## Část l. Vyšetřovací B
Příloha ZD č.P2 - Informační tabulka a tabulka pro výpočet ceny
Informační tabulka - výpočet nabídkové ceny
Jihočeské nemocnice a.s. - 1. Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru část B - 9N
Předmět plnění | Počet ks v 1 krabičce | Obchodní název | Katalogové číslo | Počet rukavic v kartonu | Výrobce | Předpokládané množství kusů za 24 měsíců | Cena za 1 kus | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH
Nitrilové 9N | [5 empty] | 4140000 |  | 0
Za celý předmět plnění: | Cena bez DPH: |  | 0
| Samostatně DPH: |  | 0
| Cena včetně DPH: |  | 0

## B Nitril 9N
VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE NITRILOVÉ
Závazné charakteristiky a požadavky |  | doplní výrobce, zda li plní
Parametr
nepudrované | ano
Povrch | hladký, prsty zdrsněné
Délka střední | min. 240 mm
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 | min. 0,20 mm
Pevnost - dle EN 455 | min. 9N
Skladovatelnost | 3 roky
AQL - testovaná úroveň G1 | 1.5
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | třída I
EN 455 | ano
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 | kategorie III, vysoké riziko
EN 420 | ano
EN 374-1,2 | ano
EN 374-3 | ano
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 | ano
ISO 9001 | ano
ISO 13485 | ano
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů | ano
Viralpenetration - odolnost vůči krevním patogenům a nejmenším mikroorganismům - Certifikát ASTM F1671 | ano
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
odolné proti slepování | ano
bez zápachu | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
min. swkladovatelnost 24 měsíců | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy | ano
velikost S,M,L, XL | ano
barva rukavic | modrá / fialová

## Část l. Vyšetřovací C
Příloha ZD č.P2 - Informační tabulka a tabulka pro výpočet ceny
Informační tabulka - výpočet nabídkové ceny
Jihočeské nemocnice a.s. - 1. Rukavice vyšetřovací latexové pudrované část C
Předmět plnění | Počet ks v 1 krabičce | Obchodní název | Katalogové číslo | Počet rukavic v kartonu | Výrobce | Předpokládané množství kusů za 24 měsíců | Cena za 1 kus | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH
Rukavice latexové s pudrem | [5 empty] | 2000000 |  | 0
Za celý předmět plnění: | Cena bez DPH: |  | 0
| Samostatně DPH: |  | 0
| Cena včetně DPH: |  | 0

## C latex pudr
VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE LATEXOVÉ, PUDROVANÉ
Závazné charakteristiky a požadavky |  | doplní výrobce, zda li plní
Parametr
Pudrované | bez obsahu tatku
Povrch | drsný
Délka střední | min. 240 mm
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 | min. 0,20 mm
Pevnost - dle EN 455 | min. 6N
Skladovatelnost | 3 roky
AQL - testovaná úroveň G1 | 1.5
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | třída I
EN 455 | ano
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 | kategorie III, vysoké riziko
EN 420 | ano
EN 374-1,2 | ano
EN 374-3 | ano
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 | ano
ISO 9001 | ano
ISO 13485 | ano
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů | ano
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
odolné proti slepování | ano
bez zápachu | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
min. swkladovatelnost 24 měsíců | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy | ano
velikost S,M,L, XL | ano
barva rukavic | bílá

## Část l. Vyšetřovací D
Příloha ZD č.P2 - Informační tabulka a tabulka pro výpočet ceny
Informační tabulka - výpočet nabídkové ceny
Jihočeské nemocnice a.s. - 1. Rukavice vyšetřovací latexové bez pudru část D
Předmět plnění | Počet ks v 1 krabičce | Obchodní název | Katalogové číslo | Počet rukavic v kartonu | Výrobce | Předpokládané množství kusů za 24 měsíců | Cena za 1 kus | Cena za požadovaný počet kusů bez DPH
Rukavice vyšetřovací latexové bez pudru | [5 empty] | 15500000 |  | 0
Za celý předmět plnění: | Cena bez DPH: |  | 0
| Samostatně DPH: |  | 0
| Cena včetně DPH: |  | 0

## D latex bez pudru
VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE LATEXOVÉ, NEPUDROVANÉ
Závazné charakteristiky a požadavky |  | doplní výrobce, zda li plní
Parametr
Nepudrované | ano
Povrch | hladký, prsty zdrsněné
Délka střední | min. 240 mm
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 | min. 0,20 mm
Pevnost - dle EN 455 | min. 6N
Skladovatelnost | 3 roky
AQL - testovaná úroveň G1 | 1.5
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | třída I
EN 455 | ano
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 | kategorie III, vysoké riziko
EN 420 | ano
EN 374-1,2 | ano
EN 374-3 | ano
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 | ano
ISO 9001 | ano
ISO 13485 | ano
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů | ano
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
odolné proti slepování | ano
bez zápachu | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
min. swkladovatelnost 24 měsíců | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
citlivé ve špičkách prstů | ano
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy | ano
velikost S,M,L, XL | ano
barva rukavic | bílá

## Část ll. operační s pudrem E
Příloha ZD č.P2 - Informační tabulka a tabulka pro výpočet ceny
Informační tabulka - výpočet nabídkové ceny
Jihočeské nemocnice a.s. - 2. Rukavice operační latexové s pudrem část E
Předmět plnění | Počet párů v 1 krabičce | Obchodní název | Katalogové číslo | Počet párů rukavic v kartonu | Výrobce | Předpokládané množství kusů za 24 měsíců | Cena za 1 pár | Cena za požadovaný počet párů bez DPH
Rukavice operační latexové s pudrem | [5 empty] | 90000 |  | 0
Za celý předmět plnění: | Cena bez DPH: |  | 0
| Samostatně DPH: |  | 0
| Cena včetně DPH: |  | 0

## ll. E operační pudrované
Operační rukavice latexové s pudrem, velikost 6; 6,5; 7; 7,5, 8; 8,5; 9 |  | doplní výrobce, zda li plní
Závazné charakteristiky a požadavky
Pudrované | vyrobeno bez obsahu talku
Povrch | mikro zdrsněný
Délka dle EN 455-2, vel. 6 až 6,5 | 260 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 7 až 8 | 270 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 8,5 až 9 | 280 mm
Pevnost | min. 13 N a více
AQL - dle EN 455 | 1.5
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích; ano/ne | ano, třída 2A
EN 455 | ano
Vyrobeno bez obsahu thiuramů a mercapto urychlovačů | ano
Vyrobeno bez obsahu talku | ano
Forma - plně anatomické | ano, u všech 5 prstů
Sterilizace | gama záření, minimálně na krabici indikátor sterility
Biologická snášenlivost, ISO 10993 ano/ne | ano
89/686/EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích; ano/ne | ano, kategorie III - vysoké riziko
EN 374 - 1/2/3 | ano
EN 420 | ano
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkémprostředí | ano
Odolné proti mechanickému poškození | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
Se zvýšenou citlivosti v prstech a dlaních | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
snadné otevření obalou | ano
Značení rukavic | viditelně na manžetě
Zkouška na endotoxiny - ano/ne | LS- AG BRD

## Část ll. F operační bez pudru
Příloha ZD č.??? - Informační tabulka a tabulka pro výpočet ceny
Informační tabulka - výpočet nabídkové ceny
Jihočeské nemocnice a.s. - 2. Rukavice operační bez pudru část F
Předmět plnění | Počet párů v 1 krabičce | Obchodní název | Katalogové číslo | Počet párů rukavic v kartonu | Výrobce | Předpokládané množství kusů za 24 měsíců | Cena za 1 pár | Cena za požadovaný počet párů bez DPH
1 Rukavice operační latexové bez pudru | [5 empty] | 900000 |  | 0
2 Rukavice operační latexové bez pudru mikrozdrsněné konečky prstů | [5 empty] | 300000 |  | 0
3 Rukavice operační latexové bez pudru zelené podvlíkací | [5 empty] | 12000 |  | 0
4 Rukavice operační bezlatexové bez pudru | [5 empty] | 32000 |  | 0
Za celý předmět plnění: | Cena bez DPH: |  | 0
| Samostatně DPH: |  | 0
| Cena včetně DPH: |  | 0

## ll.F1 operační bez pudru
Operační rukavice latexové bez pudru, velikost 6; 6,5; 7; 7,5, 8; 8,5; 9 |  | doplní výrobce, zda li plní
Závazné charakteristiky a požadavky
Povrch | umožňující dobrý úchop
Délka dle EN 455-2, vel. 6 až 6,5 | min. 260 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 7 až 8 | min. 270 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 8,5 až 9 | min. 280 mm
Pevnost | min. 16 N a více
AQL | AQL max. 0,65
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | ano, třída 2A
EN 455 | ano
Vyrobeno bez obsahu thiuramů a mercapto urychlovačů | ano
Vyrobeno bez obsahu talku | ano
Forma - plně anatomické | ano, u všech 5 prstů
Vnitřní nános pro omezení kontaktu s latexem | ano
Sterilizace | gama záření, minimálně na krabici indikátor sterility
Biologická snášenlivost, ISO 10993 ano/ne | ano
89/686/EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích | ano, kategorie III - vysoké riziko
EN 374 - 1/2/3 | ano
EN 420 | ano
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí | ano
Odolné proti mechanickému poškození | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
Se zvýšenou citlivosti v prstech a dlaních | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
snadné otevření obalou s označením místa otevření | ano
Značení rukavic | viditelně na manžetě
Zkouška na endotoxiny - ano/ne | LS- AG BRD

## ll.F2 op bez pudru, mikrozdr.
Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné, 6; 6,5; 7; 7,5, 8; 8,5; 9 |  | doplní výrobce, zda li plní
Závazné charakteristiky a požadavky
Povrch | mikrozdrsněný povrch celé rukavice vč. Konečků prstů umožňující dobrý úchop
Délka dle EN 455-2, vel. 6 až 6,5 | min. 260 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 7 až 8 | min. 270 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 8,5 až 9 | min. 280 mm
Pevnost | min. 16 N a více
Tloušťka stěny | min. 0,22 mm měřeno dvojitě
AQL | AQL max. 0,65
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | ano, třída 2A
EN 455 | ano
Vyrobeno bez obsahu thiuramů a mercapto urychlovačů | ano
Vyrobeno bez obsahu talku | ano
Forma - plně anatomické | ano, u všech 5 prstů
Vnitřní nános pro omezení kontaktu s latexem | ano
Sterilizace | gama záření, minimálně na krabici indikátor sterility
Biologická snášenlivost, ISO 10993 ano/ne | ano
89/686/EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích | ano, kategorie III - vysoké riziko
EN 374 - 1/2/3 | ano
EN 420 | ano
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkémprostředí | ano
Odolné proti mechanickému poškození | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
Se zvýšenou citlivosti v prstech a dlaních | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
snadné otevření obalou s označením místa otevření | ano
Značení rukavic | viditelně na manžetě
Zkouška na endotoxiny - ano/ne | LS- AG BRD

## ii. F3podvlíkací zelené
Rukavice operační latexové bez pudru zelené podvlíkací, velikost 6; 6,5; 7; 7,5, 8; 8,5; 9 |  | doplní výrobce, zda li plní
Závazné charakteristiky a požadavky
Barva | výrazně zelená
Povrch | mikroskopicá drsnost, umožňující dobré navléknutí druhé rukavice, bez obsahu mastku
Délka dle EN 455-2, vel. 6 až 6,5 | min. 260 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 7 až 8 | min. 270 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 8,5 až 9 | min. 280 mm
Pevnost | min. 16 N a více
AQL | AQL max. 1,5
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | ano, třída 2A
EN 455 | ano
Vyrobeno bez obsahu thiuramů a mercapto urychlovačů | ano
Vyrobeno bez obsahu talku | ano
Forma - plně anatomické | ano, u všech 5 prstů
Vnitřní nános pro omezení kontaktu s latexem | ano
Sterilizace | gama záření, minimálně na krabici indikátor sterility
Biologická snášenlivost, ISO 10993 ano/ne | ano
89/686/EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích | ano, kategorie III - vysoké riziko
EN 374 - 1/2/3 | ano
EN 420 | ano
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkémprostředí | ano
Odolné proti mechanickému poškození | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
Se zvýšenou citlivosti v prstech a dlaních | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | ano
snadné otevření obalou s označením místa otevření | ano
Značení rukavic | viditelně na manžetě
Zkouška na endotoxiny - ano/ne | LS- AG BRD

## ll.F4 operační bezlatex,nepudr
Rukavice operační bez latexové bez pudru, velikost 6; 6,5; 7; 7,5, 8; 8,5; 9 |  | doplní výrobce, zda li plní
Závazné charakteristiky a požadavky
Složení | syntetická rukavice z polyizoprénu, bez obsahu latexu
Povrch | mikrozdrsněný povrch celé rukavice vč. Konečků prstů umožňující dobrý úchop, dle EN 455ú3 bez obsahu mastku, bez obsahu kukuřičného škrobu dle EN 455/3, ASTM D 6124
Délka dle EN 455-2, vel. 6 až 6,5 | min. 260 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 7 až 8 | min. 270 mm
Délka dle EN 455-2, vel. 8,5 až 9 | min. 280 mm
Pevnost | min. 16 N a více
AQL | AQL max. 0,65
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích | ano, třída 2A
EN 455 | ano
Vyrobeno bez obsahu thiuramů a mercapto urychlovačů | ano
Vyrobeno bez obsahu talku | ano
Forma - plně anatomické | ano, u všech 5 prstů
Vnitřní nános pro omezení kontaktu s latexem | ano
Sterilizace | záření, minimálně na krabici indikátor sterility podle ISO 11 137 min. dávka 25 k GY
Biologická snášenlivost, ISO 10993 ano/ne | ano
89/686/EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích | ano, kategorie III - vysoké riziko
EN 374 - 1/2/3 | ano
EN 420 | ano
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i vlhkém prostředí | ano
Odolné proti mechanickému poškození | ano
vyšší odolnost proti protržení | ano
Se zvýšenou citlivosti v prstech a dlaních | ano
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání | syntetická vnitřní vrstva
snadné otevření obalou s označením místa otevření | ano
Značení rukavic | viditelně na manžetě
Zkouška na endotoxiny - ano/ne | LS- AG BRD