# Technické řešení

Minimální technické požadavky na přístroj CT:

Moderní, rychlý a výkonný multidetektorový počítačový tomograf (CT) s minimálně 128 rekonstruovanými řezy. Jedná se o CT umožňující celotělové vyšetření, určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologie, neurologie, onkologie a ortopedie. Bude sloužit k diagnostice chorob a vyšetřování k detailnímu posouzení orgánů dutiny břišní, pánve, mediastina, zobrazení mozku, páteře, kostí, atd. CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál.

Systém se bude skládat z vlastního CT přístroje s akviziční konzolí, dvou lékařských diagnostických pracovních stanic, injektoru kontrastní látky (dále také jen systém). Veškerá datová připojení a komunikace systému po počítačové síti nemocnice musí být kompatibilní s komunikačními prostředky a počítačovou sítí. Pokud bude pro servis systému vyžadován vzdálený přístup, bude kompatibilní s technologií zadavatele (VPN). Systém musí být kompatibilní s DICOM 3 protokolem a musí být obousměrně kompatibilní na stávající nemocniční PACS systém AMIS PACS FLEX SERVER. Součástí dodávky je i zprovoznění komunikace na PACS, popřípadě jiná nastavení či úpravy systému nutná pro řádný a bezproblémový chod systému a na systém navázaných stávajících jiných komponentů a systémů.

| Gantry |  |
| --- | --- |
| velikost otvoru gantry | min. 78 cm a více |
| sklon gantry | +/- 30° a více |
| Detekční systém |  |
| počet rekonstruovaných řezů v ose Z | 128 a více |
| maximální šíře vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) | 0,65 mm a méně |
| celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru v ose Z | min. 35 mm |
| detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření |  |
| Rentgenka |  |
| tepelná kapacita anody rentgenky (nebo ekvivalent chladícího výkonu) | min. 7 MHU /nebo ekvivalent k chladicímu výkonu 20 MHU/ |
| Generátor |  |
| výkon generátoru | 60 kW a více |
| Pacientský stůl |  |
| nosnost pacientského stolu | 220 kg a více |
| skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z | 1800 cm a více |
| Skenovací parametry |  |
| maximální možné FOV | 500 mm a více |
| nejkratší čas 360° rotace pro helikální skenování | 0,35 s a méně |
| možné volby napětí (uveďte všechny možné) | minimálně v rozsahu 90 kV až 135 kV |
| maximální volitelný proud | min. 500 mA |
| maximální kontinuální skenovací čas (pro dynamický sken) | max. 80 s |
| skenovací technika pro mozkovou perfuzi šíře | min. 80 mm |
| Parametry zobrazení |  |
| rekonstrukční matrice | 512 x 512 a více |
| nejmenší nutná dávka v mGy pro nízkokontrastní rozlišení, spirální /helikální/ sken | 5 mm@3 HU max. CTDIvol 10 mGy |
| vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 0 % MTF | 21 LP/cm a více |
| aktivní kolimátor (nástroj pro restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřované pole) |  |
| Akviziční konzola |  |
| monitor velikosti 19“ a více |  |
| rekonstrukční rychlost (v plné kvalitě zobrazení v měkotkáňovém filtru vč. všech korekcí pro dosažení vysoké kvality obrazu) | min. 50 obrázků/s a více |
| rekonstrukce obrazu s použitím nejmodernější iterativní rekonstrukce z RAW dat při zachování stejné rychlosti rekonstrukce | min. 40 obrázků/s a více |
| proměnný „helical pitch“ během jednoho skenování |  |
| DICOM Storage, Print, Q/R, MWM |  |
| software pro odstranění metalických artefaktů (OMAR, MARS, …) |  |
| program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) |  |
| automatická optimalizace mA v průběhu skenování |  |
| automatické nastavení kV před skenováním |  |
| automatické tvorba sérií thick MPR dle orgánových programů |  |
| náhledové zobrazení při skenování v reálném čase |  |
| dedikovaný HW a SW pro scan s duální energií nebo subtrakčním scanováním pro tvorbu perfuzních map pro hodnocení plicní embolie |  |
| SW a HW pro scan s duální energií nebo subtrakčním scanováním pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v teplnách |  |
| pracovní stůl pro akviziční konzolu |  |
| Diagnostická pracovní stanice |  |
| monitor vysokokontrastní, velikost 19“ a více |  |
| 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT |  |
| SW pro automatické odstraňování kostí |  |
| dedikovaný SW pro zpracování dat s duální energií nebo získaných subtrakčním scanováním pro tvorbu plicních perfuzních map, pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách |  |
| DICOM Storage, Print, Q/R |  |
| pracovní stůl pro diagnostickou pracovní stanici |  |
| Nezávislá multimodalitní diagnostická pracovní stanice |  |
| monitor vysokokontrastní, velikost 30“ a více |  |
| 2D, 3D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT |  |
| SW pro automatické odstraňování kostí |  |
| SW pro CT kolonoskopii |  |
| SW pro CT angiografii, pro analýzu a kvantifikaci cévních struktur (automatická detekce lumen cévy a automatické měření stenóz) |  |
| SW pro 4D angiografii mozku (dynamické CTA mozku) |  |
| DICOM Storage, Print, Q/R |  |
| pracovní stůl pro multimodální diagnostickou pracovní stanici |  |
| Injektor kontrastní látky |  |
| automatický dvouhlavý tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku na stropním závěsu |  |
| Příslušenství a ostatní |  |
| fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem |  |
| případné potřebné kotevní komponenty |  |
| podlahové kabelové trasy |  |
| elektrický rozváděč |  |
| interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou |  |
| pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích po dobu záruky zdarma |  |

Požadované vyšetření CT

- CT mozku + CT AG karotid

- CT intervenční výkony – fistulografie, drenáže kolekcí pod CT kontrolou, kořenové opichy, sympatektomie, biopsie

- CT páteře

- CT plic, břicha, pánve

- CT HRCT  kostí skalních, plic

- CT krku

- CT obličejového skeletu, čelistí s možností zakřivené rekonstrukce

- CT enterografie + kolonografie a virtuální kolonoskopie

- CT aniografie končetin, aorty a jejích větví

- CT AG plicnice

- CT AG s možností perfuzního zobrazení mozku i jiných orgánů a výpočtů map

Stavební řešení:

Přístroj je v současné době umístěn v pavilonu monobloku u urgentního příjmu interní ambulance a iktové emergency. Pracoviště funguje a nejsou potřebné žádné zásadní stavební úpravy.

Dodavatel zajistí vystěhování původního přístroje vč. jeho likvidace, nastěhování a umístění nového přístroje, napojení na technologie.

Po výběru dodavatele bude zhodnocen stav, zjištěny požadavky od dodavatele a dodavatelem zpracován technologický projekt a projekt pro případné stavební práce. Případná nutná stavebně inženýrská činnost bude provedena dodavatelem přístroje CT jako součást dodávky.

Požadavky na dokumentaci při zakoupení nového přístroje se zdrojem ionizujícího záření.

- instalační protokol z hlediska zákona č.268/2014 Sb. o funkčnosti a bezpečnosti zařízení,

- včetně protokolu o elektrické revizi zařízení a revizi elektrické instalace

- prohlášení o shodě

- návod v českém jazyce v písemné i elektronické formě

- zaškolení obsluhy osobou poučenou výrobcem, nebo osobou zmocněnou výrobcem prováděním instruktáže

- protokol o měření neužitečného záření

- protokol o přejímací zkoušce

- návrh rozsahu zkoušek provozní stálosti

- postupy optimalizace radiační ochrany

- vymezení kontrolovaného pásma na nový přístroj

- vyhotovení registrační karty zdroje ionizujícího záření pro SÚJB

- protokol o předání a likvidaci starého zdroje ionizujícího záření pro SÚJB

- potvrzení o absolvování školení výrobcem nebo jím autorizovanou osobou pro provádění servisu dodaných zdravotnických prostředků (CT i tlakového injektoru, …)