Příloha č. 1  ZD : Technická specifikace     RTG   terapeutický ozařovač

Požadujeme dodání RTG ortovoltážního přístroje, který bude používán především pro nenádorovou radioterapii (zejm. pohybové ústrojí) a dále v indikovaných případech i pro radioterapii onkologických pacientů v omezeném počtu indikací.

Technická specifikace:

| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje |  |

| Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota* |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky: |  |  |
| Počet volitelných klinických energií | min. 9 | Povinný |  |
| Počet aplikátorů | min. 14 | Povinný |  |
| Chlazení voda/voda (včetně zálohy pro případ výpadku el. Proudu) | Ano | Povinný |  |
| RTG trubice |  |  |
| Trvalý výkon RTG trubice | min. 3 kW | Povinný |  |
| Napětí v rozsahu | min. 20 – 200 kV | Povinný |  |
| Proud v rozsahu | min. 2 – 20 mA | Povinný |  |
| RTG generátor: |  |  |
| RTG generátor s nominálním výkonem | min. 3 kW | Povinný |  |
| Výstupní napětí v rozsahu | min. 20 – 200 kV | Povinný |  |
| Výstupní proud v rozsahu | min. 2 – 20 mA | Povinný |  |
| Přesnost napětí | max. ±2 % | Povinný |  |
| Přesnost proudu | max. ±1 % | Povinný |  |
| Stabilita napětí a proudu | max. 0,1 % | Povinný |  |
| Požadovaný způsob montáže: |  |  |
| Podlahový stativ | Ano | Povinný |  |
| Ozařovací hlavice umožňuje vertikální, longitudinální a transverzální pohyby rozsahu alespoň: | Ano | Povinný |  |
| Vertikální motorizovaný pohyb | min. 1450 mm | Povinný |  |
| Longitudinální pohyb | min. 1200 mm | Povinný |  |
| Transverzální pohyb | min. 200 mm | Povinný |  |
| Rychlost vertikálního pohybu s progresivním průběhem | Ano | Povinný |  |
| Ozařovací hlavice s bočním a čelním motorizovaným pohybem | Ano | Povinný |  |
| Systém ochrany pacienta při kolizi s aplikátorem | Ano | Povinný |  |
| Řízení ozařování: |  |  |  |
| Monitorování záření | Ano | Povinný |  |
| Přístroj je vybaven záložním časovačem | Ano | Povinný |  |
| Stabilita dávkového příkonu | ≤ 3 % | Povinný |  |
| Ovládací konzole: |  |  |  |
| Automatická zahřívací procedura | Ano | Povinný |  |
| Fyzikální režim | Ano | Povinný |  |
| Klinický režim s možnostmi: | Ano | Povinný |  |
| umožňuje předepsání a provedení ozáření | Ano | Povinný |  |
| umožňuje předepsat dávku na povrch, nebo do zvolené hloubky | Ano | Povinný |  |
| zobrazuje bezpečnostní chybová hlášení | Ano | Povinný |  |
| nespustí svazek záření dokud |  | Povinný |  |
| není přihlášena oprávněná osoba | Ano | Povinný |  |
| není vybrán pacient s vyplněnými závaznými položkami | Ano | Povinný |  |
| expozice neodpovídá předpisu | Ano | Povinný |  |
| není vybrán předepsaný filtr a aplikátor | Ano | Povinný |  |
| nejsou zavřené dveře do ozařovny | Ano | Povinný |  |
| Radiační ochrana: |  |  |  |
| Možnost připojit: |  |  |  |
| Nouzový spínač | Ano | Povinný |  |
| Dveřní spínač | Ano | Povinný |  |
| Výstražná světla nebo transparenty | Ano | Povinný |  |
| Filtry |  |  |  |
| Minimálně 7 filtrů (standardní sada) | Ano | Povinný |  |
| Automatický systém výměny filtrů s otočnou (revolverovou) hlavou | Ano | Povinný |  |
| Aplikátory: |  |  |  |
| Kódovací systém pro rozpoznání aplikátorů | Ano | Povinný |  |
| Možnost rotace aplikátorů v ozařovací hlavici | Ano | Povinný |  |
| Otevřené kruhové aplikátory s FSD 20 cm: | Ano | Povinný |  |
| ᴓ 3 cm | Ano | Povinný |  |
| ᴓ 4 cm. | Ano | Povinný |  |
| ᴓ 5 cm. | Ano | Povinný |  |
| ᴓ 7 nebo 10 cm. | Ano | Povinný |  |
| Uzavřené čtvercové nebo obdélníkové aplikátory s FSD 40 cm: | Ano | Povinný |  |
| 6 x 8cm2 | Ano | Povinný |  |
| 8 x 10 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 10 x 15 cm2 | Ano | Povinný |  |
| Uzavřené čtvercové nebo obdélníkové aplikátory s FSD 50 cm: | Ano | Povinný |  |
| 4 x 4 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 6 x 6 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 8 x 8 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 10 x 10 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 15 x 15 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 20 x 20 cm2 | Ano | Povinný |  |
| 10 x 20 cm2 | Ano | Povinný |  |
| Verifikační/akviziční systém: |  |  |  |
| Schopnost vložení fotografie léčeného pacienta | Ano | Nepovinný |  |
| Schopnost zobrazení fotografií léčebných polí | Ano | Nepovinný |  |
| Databáze léčby pacientů | Ano | Povinný |  |
| Možnost diferenciace přístupových práv | Ano | Povinný |  |
| Možnost vytváření tiskových sestav pro tisk záznamů z pacientské databáze týkajících se léčby pacienta a provozních deníků | Ano | Povinný |  |
| Dozimetrie: |  |  |  |
| Zařízení pro měření HVL | Ano | Povinný |  |
| Sada filtrů pro měření HVL Al, Cu | Ano | Povinný |  |
| Speciální aplikátor (držák detektoru) pro provádění zkoušek provozní stálosti | Ano | Povinný |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Terapeutické lehátko, 3-dílné, výškově nastavitelné min. 50-90 cm, nosnost 200 kg | ANO | Povinný |  |

*Uchazeč  uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

U hodnocených parametrů uvede nabízenou hodnotu ve stejných měrných jednotkách jako je požadavek zadavatele uvedený ve druhém sloupci „požadovaná hodnota“.